101SN2余氯测定仪

使用说明书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话：010-51658042      网址：www.51658042.com

一、基本原理

101SN2余氯测定仪的基本原理，是基于被测样品中余氯与显色剂反应生成有色化合物对电磁辐射有选择性吸收而建立的比色分析法。仪器由硅光光源、比色瓶、光电传感器、信号微处理器构成，可直接在液晶屏上显示出被测样品中余氯的含量。

二、仪器特点

●  无可动部件，灵敏度高（测定下限为0.10mg/L）

●  动态线性范围宽（0.00～5.00mg/L）

●  样品和试剂用量少，分析速度快（测量一个样品只需3分钟）

●  交直流两用电源，脉冲供电，耗电量低（一节9V电池可使用40小时以上）

- 体积小、重量轻、操作方便（整机重260g）

三、技术指标

●  测定下限：0.10mg/L

●  测量范围：0.00～5.00mg/L

●  响应时间：0.3秒

●  测量方法：采用国标DPD方法(GB11898－89)，余氯与DPD试剂反应生成红色化合物

●  光    源：波长为510nm的LED硅光二极管

●  电    源：9V电池一节，可使用40小时以上，停止使用后10分钟自动关闭仪器

●  工作环境温度：0～40℃

●  尺    寸：150×82×35mm

●  重    量：260g（含电池）

应用范围

用于蒸馏水、饮用水、生活用水、海水、地表水和处理后的废水中余氯浓度的定量测定。

所需试剂（试剂订货号：4S101SY-2-1）

- 去离子水或蒸馏水

- 余氯试剂（一）

- 余氯试剂（二）

仪器显示说明

操作步骤

- 用塑料滴管吸取被测样品溶液洗涤比色瓶内壁2～3次，然后用塑料滴管滴加被测样品至比色瓶10毫升刻度线处。旋紧比色瓶定位器，擦净比色瓶外壁，放入比色瓶槽中锁定比色瓶。

- 按“校零／开关”键，打开仪器，当仪器液晶屏上先出现“――――”，后出现“0.00”（空白调零已完成）。

- 取出比色瓶，向比色瓶中加入余氯试剂（一）1.0毫升和余氯试剂（二）一支。

- 旋紧比色瓶定位器，轻轻摇动使试剂溶解，擦净比色瓶外壁，放入比色瓶槽中锁定比色瓶。

- 显色3分钟（从加入余氯试剂（二）开始计时），按“浓度”键，显示屏上出现的数值即为被测样品中余氯的浓度。

干   扰

本方法在不存在以下氧化剂的情况下适用：溴、碘、溴胺、碘胺、臭氧、过氧化氢、铬酸盐、氧化锰、亚硝酸盐。

仪器使用指南

- 加入试剂后，盖上橡胶塞后充分摇动，使试剂溶解。

- 比色瓶插入比色瓶槽前必须用特别的软纸或棉布擦净比色瓶表面。

- 比色瓶插入比色瓶槽中必须静止30秒钟（使样品中的气泡排出、固体颗粒沉降）后测量。

- 比色瓶插入比色瓶槽中必须锁定比色瓶，使比色瓶定位，并防止杂散光进入。

- 为保证测量精度，调零与测量样品应使用同一比色瓶。

- 测量结束后必须立刻洗净比色瓶和橡胶塞，以防止玷污和腐蚀比色瓶。

- 若固体或溶液进入比色瓶槽中，必须擦净后再放入比色瓶。当连续按“浓度”键，若出现读数增加或读数不稳定时（临近LO出现之前），说明电池电压不足，应更换电池后重新测定。

- 控制各步骤所用时间的标准化对提高测定的精密度至关重要，在0.5 mg/L浓度下显色大约可以稳定5分钟，2.0 mg/L左右浓度显色大约可以稳定2分钟，3.0 mg/L左右浓度显色大约可以稳定1分钟，5.0mg/L以上浓度显色大约可以稳定30秒钟。

# Text boxes

表示仪器已调零完毕。

0.00

表示被测样品浓度。

X.XX

X.XXC

表示电压不足，应立即更换电池。

当显示屏末位出现“c”闪动时，表示被测样品浓

度超过仪器测量范围，需重新取样稀释后测量。

# LO