XT18-102SR 二氧化硅测定仪

使用说明书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

应用领域

XT18-102SR 二氧化硅测定仪是一种全新的便携式现场硅定量测定仪器，广泛应用于城市供水及各类水质现场硅定量的测定。

仪器原理

二氧化硅测定仪的基本原理，是在PH约为1.2时,钼酸铵与可溶性硅酸反应,生成棕黄色硅钼杂多酸络合物,在一定的浓度范围内与二氧化硅的浓度成正比。

仪器特点

- 采用国家标准方法（GB11909－89）

- 可现场定量测定被测样品中的硅

- 化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染

- 主机体积小，重量轻，操作简单，携带方便

技术指标

- 测定下限：1.0mg/L

- 测量范围：1.0～20.0mg/L

- 测量方法：国家标准（GB11909－89）

- 光    源：波长为410nm硅光二极管

- 工作环境温度：5～40℃

- 重    量：180g

所需试剂试剂订货号：4S102SR-2-1

- 蒸馏水或去离子水

- 二氧化硅试剂（一）

- 二氧化硅试剂（二）

- 二氧化硅试剂（三）

注：以上试剂需在冰箱中4℃避光保存，可稳定半年。

硅的测定

- 用塑料吸管分别移取蒸馏水和被测样品至空白和样品比色瓶10毫升刻度线处(样品如果有杂质,可先过滤), 用移液器迅速加入二氧化硅试剂(一)0.2mL,再加入二氧化硅试剂(二)0.4mL, 立即旋紧比色瓶定位器,摇匀(至少上下倒置10次),然后放置10分钟。取下比色瓶定位器,加入二氧化硅试剂(三)一支,旋紧比色瓶定位器, 摇动使试剂溶解,放置10分钟测量。

- 擦净空白溶液比色瓶外壁，放入比色瓶槽中锁定。

- 按“开／关”键，按“调零”键，出现“0.00”（即空白调零已完成）。

- 取出空白溶液比色瓶， 放入样品溶液比色瓶，锁定。

- 按“浓度” 键，显示屏上出现数值即为被测样品中二氧化硅的浓度(单位是mg/L) 。

仪器使用指南

- 加入试剂后，盖上比色瓶定位器充分摇匀。

- 比色瓶插入比色槽前必须用软纸或棉布擦净比色瓶表面。

- 比色瓶插入比色槽中必须锁定比色瓶，使比色瓶定位，并防止杂散光进入。

- 测量结束后必须立刻洗净比色瓶和瓶盖，以防止玷污和腐蚀比色瓶。

- 若固体或溶液进入比色槽中，必须擦净后再放入比色瓶。

- 当连续按“浓度”键时，若出现读数增加或读数不稳定时（临近LO出现之

前），说明电池电压不足，应更换电池后重新测定。