YQ-MN-B型黑度仪

使用说明书

一．简介：

YQ-MN-B是我公司新开发的便携式反射式黑度计，反射式黑度计是一种高灵敏度的反射率测量仪器，用于测量黑色及深灰色物体表面的黑度程度，适用于油墨涂料，炭黑及橡胶工业中炭的着色强度以及底片、塑料、陶瓷、纸张等黑度的测定

二．仪器特点：

  - 超小型的设计可以放在口袋里，更便于携带及现场测量，是目前国内体积最小，重量最轻的黑度仪。

  - 不需零点校准，操作简单。

  - 超省电的设计，使用一节5号电池（充电电池或者碱性电池均可），便可    操 作。一节新电池可以连续使用50个小时以上， 大约可以测量一万个  数据。

  - 特殊的防潮工艺可以让您放心在各种恶劣的环境中使用。

  - 长寿命的光源，无需更换。

三．主要技术指标：

- 测量范围：0～199.9；

- 光源：符合CIE规定的D65光源照明

- 照测条件：45/0（45度发射，0度接收）

- 零点误差：具有自动稳零功能，无零点误差

- 示值误差：1.0；重复性：0.2；示值漂移：0.4；显示精度0.1

- 工作电源：一节5号(AA)碱性电池或可充电电池
    工作电压：0.8V～1.5V

- 测量孔径：12×16mm

- 使用条件：环境温度 ：0℃～40℃
              相对湿度：不超过85％

- 主机尺寸：(长)114mm×(宽)32mm×(高)64mm
    主机重量: 300克

四．仪器的使用方法：

- 开机：按下仪器的右边的开关按键，液晶显示屏有读数，说明已经连通电源，仪器开始工作。

- 定标：打开标准板盒，将仪器测量口一侧放在灰色陶瓷标准板上。调节仪器上方定标旋钮，使显示屏的读数符合标准板上的标定值。

- 测量：将仪器平放置在被测物体表面，显示数值即为被测物体的黑度值。

- 关机：按下仪器右边开关按键关机。

五.  注意事项：

- 使用中应避免强光直射，否则影响测量准确性。

- 样品的测量面，如果存在又不均匀或者横、纵纹理的区别，可以选在不同的地方和不同的角度进行多次测量，取平均值来表示其黑度值。

- 对于有透明特性的物体，要取重叠若干层，使其不透光为止。

- 对于粉末或者细小颗粒状样品，则需选配我公司提供的恒压粉末压样器进行测量，压样器的使用方法详见附录。

六．仪器的维护

1．仪器配带的标准板应该保持清洁，切勿用手指触摸表面，如表面有污渍，会导致仪器误差加大及读数不准确，可用镜头纸或棉签蘸取少许无水酒精擦拭。

2．因本仪器稳定性极高，仪器不必经常校定，建议连续使用2个小时以后，再重新标定一次。

3．仪器使用时，请垂直测量，避免灰尘尤其是测量粉末样品时候，以及粉尘污染镜头。仪器不使用时候，请放入仪器箱内。

4．本仪器设计电池使用率极高，当电池使用到0.8V以下时（电池电能已耗尽），仪器读数开始下滑，仪器显示屏右上角红色发光二极管亮，提示操作者需要更换电池。打开仪器左侧电池仓盖，取出旧电池，换上新电池，负极朝向内侧，正极朝向外侧，盖上电池仓盖，仪器便可以重新使用。

5．勿使用伪劣电池，有可能造成流液，损坏机器。

七．服务
本仪器实行三包，保修一年，终身维修，用户如果有使用上及技术上的问题，可以及时与我公司联系。

八．仪器的成套性

- 主机一台。

- 标准板盒一个（灰色陶瓷工作板一块）。

- 恒压粉末压样器（包含压样器和粉样盒各一支，可全部选配，也可以单独选配）

- 主机包装塑料盒，外包装纸盒一个。

- 仪器使用说明书一本，合格证一份。

- 擦拭镜布一张。

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010－51655247、51655084

网址：www.51658042.com