# 硫化氢H7916使用说明书

  - 应用领域

适用于生活用水、饮用水和地表水中硫化氢浓度的定量测定。

  - 技术指标

    - 测定下限：0.01mg/L（以S2－计）

    - 测定范围：0.00～1.00mg/L（以S2－计）

    - 精    度：5 ％

    - 测量方法：国标方法(GB/T5750.6-2006) 亚甲蓝法

    - 光    源：波长为630nm

  - 所需试剂（试剂订货号：4S103SN-2-2）

    - 去离子水或蒸馏水

    - 硫化氢试剂（一）、（二）、（三）、（四）

注：硫化氢试剂（二）由硫化氢试剂（二）A和（二）B组成。

  - 操作步骤

    - 在样品玻璃瓶中加入约20 mL液态样品，在塑料过滤管中加入硫化氢试剂（一）1mL并加水补至10mL。取两个干净的比色瓶，一个记为空白比色瓶，另一个记为样品比色瓶。

    - 用移液器向样品比色瓶中加入1 mL硫化氢试剂（二）A，一支硫化氢试剂（二）B，并加水补至10 mL，混合使其全部溶解，有条件可以使用超声波辅助溶解。（混合后的溶液呈白色悬浮物，分层是正常现象。）

    - 用3 mL塑料吸管将样品比色瓶中溶液转移到塑料吸收管中。空白比色瓶在显色时装空白溶液。按图例连接气泵和胶管等配件，保证整个体系不漏气。

    - 接通电源，通气并计时10分钟。

    - 反应后的硫化氢试剂（一）倒掉并将塑料过滤管清洗干净，备下次使用。

    - 将吸收管中反应后的硫化氢试剂（二）倒入样品比色瓶中，同时在空白比色瓶中加入1mL硫化氢试剂（二）A，一支硫化氢试剂（二）B，并加水补至10mL， 混合。在样品比色瓶和空白比色瓶中分别加入硫化氢试剂（三）0.4 mL，硫化氢试剂（四）0.2 mL，旋紧比色瓶盖，上下摇动3次，显色10分钟。分别换上比色瓶定位器，将空白比色瓶放入比色瓶槽中锁定（空白与样品同时操作）。

    - 选择“测量·硫化氢”，按    键，进入测量选项。

    - 按    键设置测量参数，参数设置为取样体积：1.00mL；总体积：1.00mL；待测液体积：1.00mL；定容体积：1.00mL。

    - 按    键进行空白测量，测量结束后仪器显示“空白测量完毕”。

    - 取出空白比色瓶，擦净样品比色瓶外壁，放入比色瓶槽中锁定。

    - 按    键，仪器上显示的数值即为被测样品中硫化氢的浓度。

  - 注意气体流经方向：（切记请勿接错）

气泵胶管→样品瓶入口→导管→样品液体→样品瓶出口→塑料过滤管入口（中心管）→硫化氢试剂（一） →塑料过滤管出口（侧面接头） → 硅胶管 →塑料吸收管入口（中心管）→硫化氢试剂（二）→塑料吸收管出口（侧面接头）。

  - 结果判定

- 当样品比色瓶中溶液颜色为蓝色时，表明被测样品中可能含有二价硫离子，而且颜色越深，说明其含量越高。

6.2根据所测结果与相关国标限量标准进行比较，判断样品中硫化氢是否合格。

  - 干扰

    - 亚硫酸盐、硫代硫酸盐超过10mg/L和亚硝酸盐超过0.5mg/L影响测定，其它氧化剂、还原剂、亚铁氰化物有干扰。

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010－51658042、18911231089

周晗