
HAD-CS-09 
电池微短路测试仪

使

用

说
明
书
北京恒奥德仪器仪表有限公司

联系电话：010-51658042/51655247

网址：www.51658042.com
目



录

1、 功能及特点

2、 适用范围及测试条件

3、 综合指标

4、 技术指标

5、 使用指南

6、 故障排除

7、 保修注意事项

一、功能及特点、




CS-09极板短路测试仪是根据高压击穿的原理,对锂电池的极板实施微短路测试的专用仪器,以漏电电流与绝缘电阻的大小自动判断极板短路的程度, 该仪器操作简单,使用方便，检测准确，速度快。在测试时,只需将两测试笔接上被测电池即可显示被测电池的漏电电流实际值,当漏电电流较大,绝缘电阻较小时仪器发出连续报警响声，则为不合格品。
二、适用范围及测试条件
1、 移动电话使用的锂电池，镍镉金属氧化物电池

2、 铅酸电池和免维护电池

3、 也可适用各类电池研究试验的科研单位及生产厂家。

4、 测试的电池必需是未充电或未加酸等半成品电池。(反之本机视为短路电池)。
三、综合指标

1、 输入电压∶AC220V/50HZ

2、 保险丝：  0.5A保险管 

3、 外形尺寸∶250X200X100（mm）

4、 重

量∶1KG

5、 显
示
器∶指针式

6、 报警方式∶蜂鸣器
四、技术指标
	功  能
	量  程
	准确度
	分辨率

	直流电流uA
	100uA
	±（1.5%×读数）+5
	0.1uA


1、输出电压：DC200V±10％。


五、使用指南

1、将电源线带孔的一端、插入本机后面电源输入插座上，另一端接在电网AC220V电源插座上。

2、将红、黑表笔分别对应插入面板“＋”，“－”插孔内，打开电源开关。

3、测试电池将黑表笔接电池外壳(“－”极)红表笔接触电池“＋”极。

4、合格电池不发出报警声(电流表指针不动)或发出短暂的声音(电流表指针向右偏转然后返回)，再次接触电池“＋”极无声、为合格品，这是电池充放电现象。
5、不合格电池电流表指针向右偏转、指示一定的电流值并连续发出报警信号(电流表指示值越大、则电池的绝缘电阻越小)这种情况为不合格品。

6，使用本仪器在接触较薄皮肤时有针刺感觉，建议使用者戴上绝缘手套！

六、故障排除
	序号
	故障现象
	原   因
	排除方法

	1
	开机无电源
	1，插座接触不良

2，保险丝烧断
	重新拨插

换同规格保险丝

	2
	不能测试
	1，表笔与插座接触不良

2，表笔内部断线
	更换表笔

	3
	报警失灵
	1，内部参数变化

2，原件损坏
	送厂家维修


七、保修注意事项

1、 公司的仪器自出厂之日起保修一年，期间正常使用发生的故障由我公司负责免费维修；

2、 凡由人为的操作不当或故意损坏，我方概不负责，若需服务均属有偿服务；

3、 使用超过一年的设备或其他公司的设备，若发生故障我方维修的须收取一定费用；

4、 属下列情况，不属免费保修范围：
a、 不能出示保修票据；
b、 保修票据涂改与出厂日期不符；
c、 由于使用不当，操作失误，自行改装引起的；
d、 因意外因素造成损坏的；
e、 已逾保修期的；
f、 未按合同约定日期付清货款者
5、 望共同遵守合约之规定。
2010年第一版

PAGE  
2

