北京恒奥德仪器仪表有限公司

H7428室内空气检测仪

使

用

说

明

书

服务热线：010-51655247/51658042    传真:010-51717696

“H7428六合一室内空气检测仪”本产品是在前几代产品的基础上根据用户的反馈推出的改良型产品。与前几代相比本产品便于携带，微电脑控制，操作更便捷，功能更全面等特点。本仪器可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC六项污染指数，可同时检测6个项目。可广泛用于环保、建筑、装修、监理等公司开展室内空气质量检测业务，也可用于科研院校的日常研究和教学活动。

本仪器具有以下特点：

▲多功能：可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC有害气体。

▲流量稳定：为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC 等检测管有较大采样阻力的情况。

▲自动控制：可在0~24小时内任意设定时间，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒。

▲轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便

▲电源：接220V交流电

本仪器适用范围：

适合于监理、监测机构，治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室。

本仪器适用场所：

居室、办公室、宾馆、饭店、商场等场所，本仪器外型美观，携带方便，适合现场使用。

# 使用方法

# 1甲醛检测操作

- 混合吸收液：把吸收液A倒入装入B号药剂的瓶内混合均匀。

- 转移吸收液：将混合后的吸收液倒入玻璃气泡吸收瓶内（下图）。

连接采样

器胶管

采样进气口

连接到仪器：将玻璃吸收瓶放到采样器挂板支架上，与仪器的橡胶管连接（甲醛接口），连接方法如下图：

注意：不能接反，否则会产生倒吸，损坏仪器！损失吸收液！

接着将仪器与大气采样器连接，用比色法检测空气中甲醛的含量。

1）转移吸收液：用剪刀将A（水试剂）和B（汾试剂）剪开（下有剪切试意图）。用B将A吸入吸收管中，摇晃使之完全混合，拔出玻璃吸收瓶的内玻璃管，将混合后的吸收液倒入玻璃吸收瓶内，并插回内玻璃管。

（甲醛检测试剂剪切示意图）

2）仪器置于桌面等平衡平面上（高度最好0.8~1.5米之间），将装有吸收液的玻璃吸收瓶插于仪器面板上方的孔内，并将玻璃吸收瓶下部的伸出管口，用配备的长橡胶管与仪器上的“甲醛”标口上短橡胶管相连。（注意要连接紧闭，不能有漏气。）当打开电源开关后，电源指示灯亮，时间温湿度工作，时间设置区控制面板与数据处理区控制面板同时打开，开始显示工作。

左侧是微电脑控制区，可以设置检测时间，可以校时和定时，使用更方便。

然后可以对甲醛进行采样，设定采样时间为20分钟（同上操作方法），同时调节流量计流量为0.5升/分钟(此为最佳流量范围)，即可自动计时采样。(按国家标准GB/T18204.26-2000采气10升)。至指定时间，仪器自动停止采样，绿色工作指示灯灭，采样结束。

3）接好仪器电源，按“采样时间设置“的方法设定采样时间，建议采样时间20分钟（按国家标准GB/T18883-2002要求，共需采样10升气体）。

# 4）检查连接和设置完成后，按“启动/停止:”键，仪器开始工作，指示灯亮。

# 5）仪器工作期间，请仍关紧门窗，人可先离场。

# 6）仪器自动计时，时满自动停止，工作指示灯灭。

# 7）将吸收过空气的吸收液倒入比色皿中，滴入1滴显色液，摇晃静置5分钟左右时间，使之充分反应完全。(注:用手心温度握5分钟左右)

# 8）此时液体显现颜色，与机器附件内的比色卡相对应。读出读数。

# 2其他5种（苯氨甲苯二甲苯TVOC）气体检测操作

通过仪器可使用检测管方便检测出常规种五种室内污染气体的含量（如检测管支持可以检测更多种类），可根据需要检测其中任意几项。

1. 用砂片稍用力将检测管两端各划一圈割印。

2. 用检测管上的箭头所指一端插入吸气管，沿切割印掰断，用同样方法掰断另一端。

3. 用检测管上的箭头所指一端，插入所要检测标注的气体通道口上（稍用力插紧）。注意方向性，箭头方向代表气体流过方向。

4. 将所需检测的若干项的检测管，按以上方法均插好之后，接通电源，用上述时间设置的操作方法来对其进行采样，设定采样时间为10-20分钟（同上操作方法），

5. 检测结束后，一手轻按气体通道口上的蓝色套圈，另一手拔出检测管。

6. 手持检测管箭头朝下，并垂直于地面放在与目光基本不平的位置，观察管上颜色变化所指刻度，既为被检测气体的浓度。

特别提示

1. 本各项检测耗材正常使用温度范围为-5—40摄氏度之间。

2. 切割检测管时尽量使切口直径大下些，但要注意不要让试剂漏出。

注意事项

1.本产品需要保存在通风良好，空气干燥的室温条件下，注意防水、防晒、防潮、防腐蚀性。

2.按通电源时请注意安全。

3.检测管用完后要谨慎处理，防止扎伤。

4.为保证检测的准确性，本检测仪最好使用本公司配备的检测试剂及检测管。

主要检测技术指标参数

| 检测项名称 | 检测范围(m³) | 检测时间（min） | 最小分度值（mg/ m³） | 相应国家标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 00.1—1.21 | 20 | 0.01 | 0.10mg/m³ |
| 氨 | 0.1--4 | 10 | 0.10 | 0.20mg/m³ |
| 苯 | 0.1—4 | 20 | 0.10 | 0.11mg/m³ |
| 甲苯 | 0.1—4 | 20 | 0.10 | 0.20mg/m³ |
| 二甲苯 | 0.1—4 | 20 | 0.10 | 0.20mg/m³ |
| TVOC | 0.1--4 | 20 | 0.10 | 0.60mg/m³ |

备注：在运输途中若采样瓶，玻璃器皿、仪器损坏。本公司概不负责。

采样时间设置：

从左至右四个数码管依次为：第一个是项目区，显示数字1－6依次对应相应的检测项目，1－甲醛、2－苯、3－氨、4－甲苯、5－二甲苯、6－TVOC，第二个为分隔符，第三、四为时间区。第三个显示十位数字，第四个显示个位的时间数字。

1、操作键从左至右依次为：“设定”、“增加”、“减少”、“启动/停止”。

2、打开电源开关，数码管显示四个横。

3、按“设定”键后，项目区数雄居管出现“1”并且和时间区数码管一起闪烁，此时按“增加”、“减少”键调节出需要的时间数字，依次类推一直到项目区出现“6”，此时按“增加”、“减少”键调节出需要的时间数字，再次按“设定”键后项目区数码管回到“1”的状态，此时六路时间设定完毕（每路设定时间自动储存下来，以后使用机器如果不需要改变时间则直接按“启动/停止”键让机器进行工作），按“启动/停止”键后机器开始工作，可看到工作指示灯亮，在工作到预先设定的时间后，各项目会自动停止工作。

4、在工作时如果需要暂时停止工作则按“启动/停止”键。

5、时间设置后会自动记忆，下次开机时保留上次的时间设置，如果检测项目不变，则直接按“启动/停止”键即可，如果检测项目有变动则最好把时间重新设置，以免不需要检测的项目的气泵空转，影响机器的使用寿命。