WS-JD02型翻斗式雨量计使用说明书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

- 概述

本仪器为降水量测量一次仪表，其性能符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》要求。

本仪器的核心部件翻斗采用了三维流线型设计，使翻斗翻水更加流畅，且容易清洗。

本仪器为精密型双翻斗式雨量计，使用过程中要定期维护、清洗翻斗和引水漏斗出水口。

本仪器出厂时已将翻斗倾角调整、锁定在最佳倾角位置上，安装仪器时只需按照本说明书要求安装翻斗和调整底座水平即可投入使用，且不可现场再调整翻斗倾角调整螺钉。

- 主要技术参数

2.1  承雨口尺寸：φ20000.60mm； 刃口锐角：40o～45 o

2.2  分辨力：0.2mm

2.3  雨强范围：0.01mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）

2.4  测量准确度：≤±3%

2.5  发讯方式：两路干簧管通、断信号输出

2.6  工作环境：环境温度：-10℃～50℃

相对湿度；<95%(40℃)

2.7  尺寸：φ216mm×460mm

3  安装和调整

3.1  开箱检查

（1）认真阅读产品使用说明书，对照装箱单清点设备附件是否齐全。

（2）检查仪器外观是否损伤，尤其注意防止碰伤翻斗轴的轴尖及翻斗两端的引水尖，并且不要用手指触摸翻斗的内壁污损翻斗。

  - 制作安装水泥台

室外地面或屋顶安装时，应先制作水泥台。水泥台露出地平面高度为22cm，尺寸为：长40cm×宽40cm，其上平面为水平面。地面安装时，承雨口高度距地平面的距离应为70cm。

3.3  安装固定仪器、调整承雨口水平

先在水泥台上打3个直径φ12mm深8～10cm的安装孔，安装孔位于Φ240mm的圆周上呈120o均分，将膨胀螺栓置于安装孔内，将仪器底座安装在3个膨胀螺栓上，用水平尺检查承雨口水平后，用锁紧螺母锁紧三个支脚，然后取下仪器外筒备用。

3.4  安装传输信号线

将信号传输电缆从机房引出穿过防护管引至水泥台，再穿过底座过线孔与输出端子相连接。

3.5  安装翻斗

（1）拆下一个翻斗轴尖支承备用    对照附图辨认翻斗轴尖支承，用手轻提一个轴尖支承的手柄旋转90度从支架安装孔中将轴尖支承轻轻拉出备用。

（2）安装翻斗    用一只手拿翻斗，使翻斗置于支架的中心部位，翻斗上2个磁钢面对干簧管，将翻斗轴尖轻轻地插入宝石轴承孔内，用另一只手将已取下的轴尖支承装入支架安装孔内，直至轴尖进入到宝石轴承孔中，再将轴尖支承的手柄向下旋转90度翻斗即告安装完毕。安装好的翻斗应能灵活自如地转动。

注意：进行本项操作时一定要使翻斗轴始终保持在水平状态，以免折弯轴尖！

3.6  安装排水漏斗

对照附图辨认排水漏斗，将两个排水漏斗安装在底座的安装孔中，并稍用力向下压紧。

3.7  调整支架水平、安装外筒

在3个穹顶螺母N1、N2、N3均保持在未锁紧状态下，分别调整调高螺母M1、M2、M3的高度，使水平泡中的气泡居于中心位置，然后锁紧穹顶螺母N1、N2、N3，再次观测水平泡居中即可。然后安装仪器不锈钢外筒、并锁紧外筒锁紧螺钉，仪器即可投入使用。

- 故障现象及排除

本表列出了仪器可能发生的一般故障现象、原因及故障排除方法。

| 中心站表现形式 | 雨量传感器故障 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 降雨时收不到数 | 说明雨量传感器无信号输出或传输线故障 1、干簧管失效 2、磁钢与干簧管距离过远 3、焊线脱落或信号线断 4、翻斗卡住 5、仪器堵塞 | 下测站检查 1、更换干簧管 2、调整干簧管距离 3、修复 4、排除 5、清除堵塞 |
| 降雨时收到雨量数据与比测雨量计相差较大 | 1、雨量传感器翻斗翻转倾角失调，但这种误差一般不超过±10% 2、磁钢与干簧管位置不佳，造成时好时坏，以致部分信号遗漏 3、数据采集器防抖动功能失效 4、比测雨量计与系统雨量传感器相隔较远或有强风 | 1、重新滴定调整倾角 2、调整距离 3、调整防抖动电路参数 4、客观原因，非仪器故障 |
| 不断来雨量数，而实际情况没下雨 | 检查插座是否浸水，这种现象往往在下大雨后易发生 | 处理进水，重新安装 |

注意：表中所列故障现象不一定是雨量计自身故障，在检查仪器自身排除故障之后还应该检查仪器传输出线、数据采集装置、遥测终端机等设备是否存在故障，并逐一排除解决。

- 仪器装箱清单

翻斗雨量计  …………………………………………………………… 1 套

承雨口盖    …………………………………………………………… 1 个

翻斗        …………………………………………………………… 1 个

排水漏斗    …………………………………………………………… 2 个

底座固定脚  …………………………………………………………… 3 个

M5×25螺钉  …………………………………………………………… 3 套

M8×120地脚螺栓  ……………………………………………………  3 套

使用说明书  …………………………………………………………… 1 份

合格证      …………………………………………………………… 1 份

附录：《翻斗雨量计准确度现场应急校准办法》

（1）试验工具：专用雨量量筒1个、小型滴管1个；

（2）试验前的检查：

试验前先取下不锈钢外筒检查仪器水平泡是否居中、翻斗是否翻转灵活、无卡滞现象，并检查水路是否畅通，然后用清水对引水漏斗、翻斗进行充分润湿；

（3）注水试验

用双速滴水法检验仪器测量准确度，其方法为：

用专用雨量量筒量取10mm的清水，通过引水漏斗以0～4mm雨强之间任意雨强缓缓倒入上翻斗的引水斗内，待下翻斗最后一斗欲翻未翻时，即停止注水，然后用滴管量取定量清水，一滴一滴加入到翻斗内直到下翻斗翻转即停止滴水，依次反复试验，记录翻斗翻转次数与耗用水量。0.2mm翻斗翻转50次，耗用水量为9.80～9.90mm，则可认定仪器翻斗倾角基点正常，不必加以调整；当倒水量＞9.90mm，说明翻斗倾斜角度过大，应适当提高调节螺钉高度；当倒水量＜9.80mm，说明翻斗倾斜角度过小，应适当降低调节螺钉高度；一般讲，调节螺钉转一圈，能使精度改变2～3%。

注：本方法只作为现场应急校准仪器误差用。精确校准仪器误差必须按照国家标准GB/T11832-2002《翻斗雨量计》的要求在雨强试验台上进行校准或将仪器返回厂家校准。

说 明 书 附 图

北京恒奥德仪器仪表有限公司   电话：010-51658042/51655247

网址:www.51658042.com