- 司负责全面保修，因客户使用不当或人为故意造成损坏的，本公司将酌情收取修理成本费，本公司产品终身维修。

- 八、标配清单

- 1．仪器			1台

- 2．玻璃样槽   	2个

- 3．合格证		1张

- 4．说明书		1本

目   录

一、产品概述………………………………………………第1页

二、原理……………………………………………………第1页

三、技术参数………………………………………………第1页

四、仪器特点………………………………………………第1页

五、操作指南………………………………………………第2页

六、注意事项………………………………………………第3页

七、质量保证………………………………………………第3页

八、标配清单………………………………………………第4页

- 感谢您购买溶解氧测试仪产品，在使用本产品前请仔细阅读本操作手册，以便正确使用。

产品若有更改，恕不另行通知

转换键只在多参数上使用

仪器出厂时已标定完成，用户不用自行标定

- 一、产品概述

- 系列测定仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的浓度检测，以便控制水的离子达到规定的水质标准。

- 二、原理

- 本仪器应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。测量时，当被测水样倒入试剂时，水样将变色。然后将此水样放入光电比色座，仪表会通过比较颜色深浅从而得到离子的浓度大小。

- 三、技术参数

| - 分辨率 | - 0.001mg/L |
| --- | --- |
| - 重复性 | - ≤2.0% |
| - 示值误差 | - ±5%F.S±1个字 |
| - 外形尺寸 | - 272×205×118cm |
| - 电源 | - AC 220V 50Hz |

- 四、特点特点

- 1.微电脑，采用LCD背光液晶显示,触摸式键盘使用方便。

- 2.微电脑数据处理，可自动调零和1～5点自动校准。

- 3.独特的定位结构及高精度的光路系统，有效保证测量值的正确性及重复性。

- 4.其可靠的线性补偿系统，使得测量数据更准确、稳定性更好。

5.采用高质量的进口集成电路和光电检测元件，有较高的整机稳定性。

- 6.分辨率高、仪表分辨率达到0.001mg/L。

- 余氯（DPD）使用方法

①    打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

- 将被测水样倒入玻璃样槽，放入试剂一片，待药片全部溶解后，放入样槽     座盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（余氯值）即可。每次读数   都需按下读数键。

余氯使用方法

①   打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

②   将被测水样倒入玻璃样槽，放入试剂五滴，摇匀后放入样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（余氯值）即可。每次读数都需按下读数键。

- 六、注意事项

- 1．水样倒入玻璃样槽后，请用强吸水的软布或纸擦干玻璃样槽外的水渍（手指勿直接接触玻璃样槽表面，以免在玻璃样槽表面留下指纹，影响测试结果）。

- 2．切断电源后方可清洁仪器。

- 3．清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

- 4．显示器表面易被划伤，禁止用硬物擦拭或触及。

- 5．样槽必须保持干净，使用后用蒸馏水冲洗，洗后倒置避免粉尘进入。

- 6.水样加入样槽，不要让气泡进入，脱泡方法为静置一段时间。

- 7.玻璃样槽放入样槽座时，应把玻璃样槽上有标线的一面面向操作者。

- 8.水产养殖、污水行业的用户，请用被测水样“清零”，再加试剂测量，以免浊度过高时影响测量的准确性。

- 9.用户如果误按“标定”键时，可以再次按“标定”键退出标定程序。

- 七、质量保证

- 产品自发货之日起的12个月内，因制造质量发生故障的，由本公

镍使用方法：

①  打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

②  将被测水样倒入玻璃比色皿，在玻璃比色皿中加镍试剂（1）4滴，摇匀，镍试剂（2）7滴，摇匀至溶液黄色消失，再加镍试剂（3）7滴，摇匀，放置10分钟，把比色皿放入试样座等待几秒钟后显示的数值即为镍含量（毫克/升）。每次读数都需按下读数键。

- 磷酸盐使用方法

①    打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

- 将被测水样倒入玻璃样槽，放入试剂（1）7滴摇匀，再加试剂  （2）一小         勺摇匀静置1分钟后，再加试剂（3）7滴摇匀静置15分钟后，  放入样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（磷酸盐值）即可。每次读数都需按下读数键。

- 硝酸盐使用方法

①   打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

②   将被测水样倒入玻璃样槽，放入试剂（1）12滴摇匀，再加试剂（2）12滴摇匀加入2/3勺固体粉末震摇10秒钟，最后加入试剂（3）12滴摇匀静置1分钟后放入样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（硝酸盐值）即可。每次读数都需按下读数键。

- 操作指南

- 1. 面板按键说明：

A．“清零”键：用来清零位

B．“转换”键：用来切换不同的测试项目。

列如：在仪器使用过程中从一个测试项转换到另一个测试项就可用此键，然后再按“确认”键锁定此测试项，就可在锁定的测试项中测量。

C．“标定”键：顾名思义用来标定仪器的标准，在仪器使用了一个阶段后如发现仪器产生误差，可用此键对仪器进行从新标定。

列如：开机后按下“标定”键，仪器会显示“CLO2:0.0即调零，此时放入零度水，按下“确认”键后仪器显示“wait”（等待）数秒钟后，仪器显示“CLO2:1.0”即放入1.0mg/L的溶液，按下“确认”键后仪器显示“wait”(等待)数秒钟后，仪器显示“CLO2:2.0”即放入2.0mg/L的溶液，按下“确认”键后仪器显示“wait”(等待)数秒钟后，仪器显示“CLO2:3.0”即放入3.0mg/L的溶液，按下“确认”键后仪器显示“wait”(等待)数秒钟后，仪器显示“CLO2:4.0”即放入4.0mg/L的溶液，按下“确认”键后仪器显示“wait”（等待）数秒钟后，仪器显示“CLO2:5.0”即放入5.0mg/L的溶液，按下“确认”键后仪器显示“wait”(等待)数秒钟后，当仪器显示“CLO2:0.000mg/L”说明标定已经完成仪器自动返回测量状态。

D．“确认”键：用来读数的即每次读数都需按下此键。

- 二氧化氯使用方法：

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上      样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

②   将被测水样倒入比色皿中加入CLO2试剂4滴，摇匀。立刻加入一片白色药片，待试剂溶解后，立刻将比色皿放入光电比色槽，然后按下“确认”键，等待一会儿仪器显示的数值即为水中二氧化氯的含量。（毫克/升）。每次读数都需按下读数键。

溶解氧使用方法：

①    打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

②    将被测水样倒入玻璃样槽，放入在玻璃比色皿中加试剂（1）和（2）各5滴，盖上盖上下颠倒数次，静置5分钟，打开瓶盖再加试剂（3）5滴，盖上瓶盖颠倒摇动至沉淀完全溶解（若不完全溶解可再加试剂（3）1到2滴），然后将比色皿放入试样座等待几秒钟后显示的数值即为溶解氧含量（毫克/升）。每次读数都需按下读数键。

氨氮使用方法：

①    打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

②      将被测水样倒入玻璃样槽，放入试剂I七滴，摇匀后,再放入试剂II七滴盖上瓶盖摇匀后放置5分钟，再将水样放入比色槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（氨氮值）即可每次读数都需按下读数键。

- 臭氧使用方法

①   打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

②   将被测水样倒入玻璃样槽，放入臭氧试剂一包，待药粉全部溶解后放入样槽座盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（臭氧值）即可。每次读数都需按下读数键

亚硝酸盐使用方法：

①    打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

②    将被测水样倒入玻璃样槽，放入一小勺亚硝酸盐粉剂，摇匀后放入样槽座，盖上样槽盖，等待五分钟后，按下读数键，几秒钟后显示读数（亚硝酸盐值）即可。每次读数都需按下读数键。

铜使用方法：

①    打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

②    将被测水样倒入玻璃样槽，放入试剂（1）3滴摇匀，再加试剂（2）7滴摇匀静置15分钟后放入样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（铜值）即可。每次读数都需按下读数键。

铁使用方法：

①    打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示wait(等待)，表示正在进行清零，当屏幕不再显示wait(等待)时，清零结束。

②    将被测水样倒入玻璃比色皿，在玻璃比色皿中加铁试剂（1）4滴，铁剂（2）一小勺，摇动使其溶解，放置2分钟，再加铁试剂（3）7滴，摇动使其溶解，5分钟后，把比色皿放入试样座等待几秒钟后显示的数值即为铁含量（毫克/升）。每次读数都需按下读数键。

北京亚欧德鹏科技有限公司

地址：北京市海淀区阜成路42号

电话：（010－51298264、18911282106

传真：010－51717271

版本：V0912

水质测定仪

使

用

说

明

书

北京亚欧德鹏科技有限公司