ZDSB-100型 光电浊度计

使
用
说
明
书
北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:010-51658042/51655247

网址:www.51658042.com

一、概述

ZDSB-100型光电浊度计是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表证这些悬浮颗粒物质的含量。

本仪器采用国际标准ISO7027中规定的福尔马肼（Formazine）浊度标准溶液进行标定，采用NTU作为浊度计量单位。

二、用途

可以广泛应用于发电厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业、制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

三、仪器特点

1．简洁的外形设计，美观的表面，适合现代实验室环境。

2．宽大明亮的LCD液晶显示屏，使读数更为舒适，且不受自然光的影响。

3． 简洁的操作及其宽广的测量范围与较高的性价比，更能适合于各行业使用。

4． 独特的定位结构及其高精度的光路系统，有效的保证仪器能长时间稳定工作。

5． 可靠的线性补偿系统，使得测量数据更准确，稳定性更好。

6． 特定制高强度长寿命光源，免维护使用时间长达10万小时。

7． 色度补偿系统，有效的避免试样颜色引起的干扰，能正确反映浊度的概念。

8． 短暂的预热时间，开机30秒即可投入正常工作。

四、技术指标

1． 测量原理：90°散射光

2． 测量范围：0∽100.0NTU ；0∽199.9NTU

3． 最小示值：0.1NTU

4． 线性误差：≤2.5%FS

5． 重复性：≤1.0%

6． 电源波动影响：±0.3%FS

7． 环境温度：工作温度(5∽35)℃；贮存温度(-20℃∽55)℃

8． 尺寸:272×205×118

9． 重量:1950g

五、注意事项

ZDSB-100型光电浊度计是光电相结合的精密计量仪器，操作前应仔细阅读说明书并通过正确操作才能获得准确的测量结果。

1． 使用环境必须符合工作条件。

2． 测量池内必须长时间清洁干燥、无灰尘。

3． 潮湿气候使用，必须相应延长开机时间。

4． 被测溶液应沿试样瓶壁小心倒入，防止产生气泡，影响测量准确性。

5． 经维修后须重新标定。

1． 非专业维修技术人员，请勿打开仪器进行维修。

六、工作条件

1． 环境温度：5℃∽35℃；

2． 相对湿度：≤80%RH；

3． 电源电压： 220V±22V，频率 50Hz

4． 仪器应水平放置在平衡的台面上，有效的避开直射强光线。

5． 仪器周围应无强烈的震动源及强磁场干扰；

6． 周围空气中应无明显的灰尘及腐蚀性气体存在。

七、测量准备

1． 开启仪器后面的电源开关，预热30秒。

2． 用不落毛软布或纸巾擦净试样瓶上的水迹和指印，如不易擦净可用清洁剂浸泡，然后再用清水冲洗干净；

3． 准备好校零用的零浊度水及校准用的100NTU福尔马肼标准溶液；（通过用附件400NTU福尔马肼标准溶液稀释）

4． 用一清洁的容器采集好具有代表性的样品。

八、测量步骤

1. 将零浊度水倒入试样瓶内到刻度线，然后旋上瓶盖，并擦净瓶体的水迹及指印，同时应注意启放时不可用手直接拿瓶体，以免留上指印，影响测量精度。

2. 将装好的零浊度水试样瓶，置入试样座内，并保证试样瓶的刻度线应对准试样座上的定位槽线，然后盖上遮光盖。

3. 稍等读数稳定后调节调零旋钮（Zero Adjust），使显示为0.0。

4. 采用同样方法将校准用的100NTU
标准溶液，放入试样座内，调节校正钮（Correction），使显示为标准值100.0。

5. 重复2，3，4步骤，保证零点及校正值正确可靠。

6. 放入样品试样瓶，等读数稳定后即可记下水样的浊度值。

  (备注:测量和校准仪器用同一个试样瓶可以避免瓶与瓶之间的差异)

九、测量技术

    为了获取准确的浊度测量值，除了仪器本身必须具备优良的品质外，还有赖于化验员良好的操作技能及认真严谨的工作态度。如使用清洁的样瓶、正确的操作方法，认真去除气泡，确保仪器的工作条件，将使测得的结果更准确，重复性、线性也会更好。

1． 采样后要即时测量，以避免温度变化及水样颗粒沉降引起测量结果缺乏真实性。

2． 样瓶必须清洗得非常干净，避免擦伤留下划痕。用实验室的洗涤剂清洗样瓶内外，然后用蒸馏水反复漂洗，在无尘的干燥箱内干燥，如使用时间长了，可用稀盐酸浸泡二小时，最后用蒸馏水反复漂洗。拿取样瓶时只能拿瓶体上半部分，以避免指印进入光路。

3． 非常正确地配制标定点的福尔马肼标准溶液，是浊度测量的重要技术。保证计算正确，注意配制标准溶液的每个步骤，均匀的摇晃原液，准确的移液，倒入零浊度水应注意刻度，低浊度的标准溶液应选用大容量的量瓶，以降低配制误差。

4． 选择校正用的标准溶液，配制溶液值应稍高于样品值为佳，但应注意低浊度标准溶液不宜长期保存。定标前应充分摇匀，应避免溶液中产生气泡。测量前应保证校正值的正确无误。对于低浊度测定及较高精度的测量应考虑样瓶之间的测量差异，必须使用同一样瓶进行定标及检测。校零时应选用零浊度水。

5． 有代表性的水样能准确反映水源的真实性。因此，从各采样点取来的水样在测量前必须充分混匀，并避免水样的沉降及较大颗粒的影响。置备时应去除样瓶中的气泡。测量温度较低的水样时，样瓶瓶体会发生冷凝水珠，因此在测量前必须让其放置一段时间，使水样的温度接近室温，然后再擦干净瓶体的水迹。

6． 测量时，不仅要考虑样瓶的清洁及取样的正确性，同时应保证测量位置的一致性。瓶体的刻度线应与试样座定位线对应，并需要盖上遮光盖，避免杂散光的影响。试样测量时由于水样中颗粒物质的漂动。显示数值会现来回波动，此时可以稍等一段时间后，数值会逐渐稳定下来，即可读出水样的浊度值。也有可能数据一直不稳，这是由于水样中的气泡过多或悬浮的杂质引起。读数时应取中间值，即最大显示值加上最小显示值，再除以2得出中间值。

7． 测量结果报告采用NTU表示如下：

A.  0∽9.9NTU报告结果接近于0.1NTU

B.  10∽99NTU报告结果接近于1NTU

C.  100NTU以上报告结果接近于10NTU

对于制酒行业应采用EBC 表示,报告时可将所得的NTU浊度值换算成EBC浊度值.

   1EBC浊度 ＝ 4NTU浊度

十、维护和检修

维护：

正确的测量和定期保养可以有效延长仪器的使用寿命。

1． 长时间停用的情况下，应定期开机预热一段时间，有利于驱除机内的潮气。

2． 贮存和运输期间，应避免高温和低温及潮湿的地方，以防止损坏仪器内的光学系统及电气元件。

3． 定期清洗试样瓶及清除试样座内的灰尘，可以有效地提高测量准确度，清洗时，不能划伤玻璃表面。

4． 机内的光学元件不能直接用手触摸，以免影响通光率。维护时，可用脱脂棉沾上酒精和乙醚混合液进行擦除表面的灰尘。（一般不用维护）

检修：

	故障现象
	可能原因
	维修方法

	1．开机后无显示
	1．电源线与插座接触不良或松脱
	1．紧固插座或更换电源线

	2．测量无反映
	1．光源灯损坏

2．内部接插件松脱

3．电气系统故障
	1．更换

2．坚固

3．检修

	3．测量值不稳定或漂移
	1．溶液内有气泡或有颗粒在不停漂动

2．仪器内部电路受潮

3．外界干扰

4．电源电压不稳定
	1．重新取样或延长读数时间

2．延长开机预热时间进行预热驱潮

3．排除干扰源

4．排除不稳定因素

	4．调零时调不到零位
	1．调零时没有采用零浊度水

2．测量池内壁消光漆脱落

3．调零电位器损坏

4．调零范围偏移
	1．应采用零浊度水

2．涂刷消光漆

3．更换电位器

4．调节线板W3电位器

	5．调不到校正值
	1．标准溶液标准值不准确

2．校正电位器损坏

3．校正范围偏移

4．光路偏移
	1．准确制配标准溶液

2．更换

3．调节线板W2电位器

4．调整

	6．显示屏缺笔划
	1．LCD显示屏损坏

2．显示线路板故障
	1．更换

2．检修

	7．样品的测量值为负值
	1．零浊度水不够纯
	1．重新制配零浊度水


保修事宜：

    在用户遵守仪器规定的方法操作使用，自用户购机之日起一年内，因制造质量问题而发生损坏或不能工作，制造工厂负责无偿为用户维修，因用户使用不当而损坏仪器，制造工厂则相应收取零配件费及人工费，保修期外产品，制造工厂负责终身维护。

