HAD-WTL-100型 透光率计
使 
用 
说

 明

 书
北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:010-51658042/51655247

网址:www.51658042.com
适用范围

HAD-WTL-100型透光率计主要用于测量各种玻璃的可见光透光率，具有精确性高、误差小、体积小巧、操作简单等优点，使用范围广泛，可适用于汽车制造、航空航天、玻璃制品等行业。

本公司保留对使用说明书的更改权力，若其中条文有更改，恕不另行通知。
1、 前言

HAD-WTL-100型透光率计是配合中华人民共和国国家标准《机动车运行安全技术条件》（GB7258－2004）而自主研制生产的最新产品，主要用于测量各种玻璃的可见光透光率，具有精确性高、误差小、体积小巧、操作简单等优点，使用广泛，可适用于汽车制造、航空航天、玻璃制品等行业。

二、主要技术参数

环境温度：（0～40℃）

大气压力：86.0KPa～106.0 Kpa

相对湿度：20%～85%

电　　源：充电电池

透光度：0.0-100%

分辨率：0.1%

示值误差：±2%

三、组成

HAD-WTL-100型透光率计主要是由显示仪表和检测器组成。

四、基本工作原理

1、检测原理

当接通电源时，检测器光源端的LED灯变亮作为光源，光源发出的光通过透镜转换成平行光（平行光不因距离改变而→←弱），平行光通过被测玻璃后进入接收检测端，通过接收端的透镜使之成为聚焦光集中在硅光电池上，最后转化成电信号传送到显示仪表中进行处理及显示。

2、数据处理原理

在无测量物时对仪器进行标定，得到标准光通过量，标定成功后对玻璃进行检测，检测所得实时数据即为所测玻璃光通过量。本仪器数据所显示的百分值即是当前所检测玻璃的光通过量与标准光通过量的比值，由此可得到该玻璃的透光率。

五、操作使用

1、测量操作步骤

1），连接显示仪表和检测器的信号线，即把四针与孔对应插好，信号线接好的同时也就打开仪器电源。

2）传感器白线对齐，开机显示开机画面后，按“上调”键仪器进入自校准，按“下调”结束校准，出现开机界面。

3）再开机界面按“开始”健仪器进入测量界面。

4）测量时把光源端和检测端分别放在待测玻璃的两面，白线对齐，吸合。按一次“开始”键，显示仪表就显示一次测量值即为该玻璃的透光率，记录数据。

5)连续测量多块玻璃时，只需更换被测玻璃测量即可。

6)测量完毕后请将信号线与显示仪表断开。

7)为避免损坏被测玻璃，测量时请注意控制打开和吸合检测器的力度。

2、仪器标定

注意：此操作必须在手头有标准玻璃片的情况下进行。仪器在出厂前已经进行校准。此功能仅供计量部门参考进行标定校准。

2.1连接好光电传感器。

2.2开机前按“结束”键，然后打开仪器电源，进入标定程序，此时可以按“下调”选择分段值标定，按“开始”键开始各段值的标定，按“结束”键结束标定。此时可以按“上调”来调节各分段值的具体数值，例如：分段值是45.0%，按两次“上调”进入分段值修改，按“开始”准备修改，按“上调”或“下调”增减1，按“结束”键跳出调整。标定具体步骤如下：

（1）、进入标定程序，设备默认显示0.0，这个值不用标定，按“下调”键跳过；

（2）、按“下调”进行第二点标定，设备默认显示23.0，按“上调”可调节分段值值的大小, 调整结束后，将设备光电探头接好将小桶放置于所设置标定值所对应的标准玻璃片上，注意：对齐白线。按“开始”键开始进入该点的标定，按“结束”键结束测试，按→进行其他分段点的标定，。

（3）、按↓进行第三点标定，设备默认显示30.0，操作如第二步。

（4）、按↓进行第四点标定，设备默认显示53.0，操作如第二步。

（5）、按↓进行第五点标定，设备默认显示65.0，操作如第二步。

（6）、按↓进行第六点标定，设备默认显示71.0，操作如第二步。

（7）、按↓进行第七点标定，设备默认显示99.9，此时将设备光电探头接好小桶直接对齐，按“开始”键，按“结束”进行系数保存，重新开机进行测试。

六、设备保养及故障检修

1) 平常保管时应将设备置于干燥阴凉处，避免电池受潮渗出电解液腐蚀仪器，另外定期充放电以保持电池寿命。

  2)平时不使用仪器时请将检测器两端吸合在一起。

  3)注意显示屏要妥善使用和保存，避免尖锐物品刮花显示屏。

  4)开机时如果出现功能界面显示紊乱，请尝试重新打开电源。

  5)如果数据显示不稳定或不正确可以先查看检测器的光源端LED灯显示是否正常，如不亮请查看四针连接处是否接触不良。

  6)整个仪器不能工作时请首先检查电池电量是否已耗尽。

  7)当仪器出现问题不能正常使用时应尽量联系我厂相关人员进行维修，不建议自行拆封导致仪器损坏本厂不承担责任。

