DL-3

风杯式风速表

使

用

说

明

书

北京亚欧德鹏科技有限公司

- 简介

风杯式风速表中风速的测量部分采用了微机技术，可以同时测量瞬时风速、瞬时风级、平均风速、平均风级、对应浪高等5个参数。并采取了许多降低功能的措施，大大减少仪器的功耗，它带有数据锁存功能，便于读数。本仪器体积小、重量轻、功能全、耗电省，可以广泛应用于农林、环境、海洋、科学考察、气象教学等领域测量大气的风参数。

二、主要技术指标

- 风速指标：

风速测量范围：         0—30m/s

风速传感器启动风速：   0.8m/s

风速测量精度：   ±（0.3+0.03×V）m/s（V实际风速）

可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高

显示分辨率：      0.1m/s     （风速）

1级       （风级）

0.1m       （浪高）

- 环境指标：

工作环境温度：-10℃—+45℃

工作环境湿度：≤100%RH  （无凝结）

3、供电电源

电源电压：4.5V  5#干电池3节

1

平均耗电电流：≤5mA（电源电压为4.5V时）

4、外形尺寸和重量

外形尺寸：400mm×100mm×100mm

重量：0.5Kg

三、工作原理简介

风速传感器采用的传统三杯旋转架结构。它将风速线性地变换成旋转架的转速。为了减小启动风速，采用塑制的轻质风杯，锥形轴承支撑。在旋转架的轴上固定有一个齿状的叶片，当旋转架在随风旋转时，轴带动着叶片旋转，齿状叶片在光电开关的光路中不断切割光束，从而将风速线性地变换成光电开关的输出脉冲频率。

仪器内的单片机对风传感器的输出频率进行采样、计算。最后仪器输出瞬时风速，一分钟平均风速、瞬时风级、一分钟平均风级，平均风级对应的浪高。测得的参数在仪器的液晶显示器上用数字直接显示出来。

为了减少仪器的功耗，仪器中的传感器和单片机都采取了一些降低功耗的专门措施。

为了保证数据的可靠性，仪器中还带有电源电压检测电路。当电源电压低于3.3V左右时，仪器显示器显示“欠压” 提示用户电源电压太低数据已不可靠应及时更换电池。

仪器内还设计有电源控制电路，用电路来替代机械开关来控制仪器的投断电。

2

四、使用方法：

确认仪器内已经装上电池， 本仪器采用的是3节5#1.5V干电池。请注意不要采用可充电电池，它的输出电压只有1.2V，电压不够。打开仪器的后盖板，将3节5#干电池装入电池架内（注意电池的极性一定要正确，看准后再将电池装入）电池装入后，仪器可能处于投电状态，也可能处于断电状态，这时可用面板上的电源开关，来控制仪器电源的开与关。

请参看仪器的面板布置图，仪器投电后首先进行显示器的自检，显示器上所有可能用到的笔画都显示大约2秒钟，然后仪器便进入测量状态。

按键功能为: A—瞬时风速   C—瞬时风级、B—平均风速、D—平均风级、E—对应浪。

瞬时、平均风速单位：m/s，瞬时、平均风级单位：级，

对应浪高单位：m。

仪器运行时，测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高这5个参数，只能显示其中的一个参数。显示参数由风速显示键和风级显示键用来切换，每按一次风速键显示参数就在瞬时风速和平均风速之间切换，每按一次风级显示键显示就在瞬时风级、平均风级、对应浪高之间切换与此同时单位的标志记号也作相应的切换。

切换顺序如下图所示：

3

每按风速键：

瞬时风速（A）                平均风速（B）

瞬时风级（C）                平均风速（D）

对应浪高（E）

显示时相应的位置上会出现小数点。风速、浪高参数小数点后保留一位，风级显示整数，没有小数点显示。

平均风速、平均风级、对应浪高需要有一分钟的采样时间，所以在投电后一分钟内，或锁存撤消后一分钟内，不能得到正确的平均值，一直要等到采样时间大于一分钟以后显示器才显示有效的参数值。

锁存显示按键可以使仪器在测量状态和锁存状态之间切换。在测量状态时按一下锁存显示键，仪器进入锁存状态，测量值锁存后显示值被锁定。

在锁存状态时按一下锁存键，锁存功能消失，表示仪器回到测量状态。

4

由于本仪器采用的是小型干电池，所存电能有限。所以使用完毕以后应及时关闭电源，取出电池以延长电池的使用寿命。

由于仪器内有精密的机械结构，所以使用时应小心，不得摔碰。

五、仪器成套性：

风速传感器       1件

仪器主机         1台

使用说明书       1份

产品合格证       1张

六、仪器的保修：

在仪器正确使用的情况下，售出后一年内由于制造质量而造成的故障本公司将负责免费维修，一年后的维修将收取合理的维修成本费。

5

北京亚欧德鹏科技有限公司

010－51298264

网址：www.51298264.com