便携式钢化玻璃鉴别仪HZ-AJ-1

使用说明书

一、简介
   HZ-AJ-1便携式钢化玻璃鉴别仪能快速简便地鉴别是不是钢化玻璃，准确度达100%。
二、仪器组成
    HZ-AJ-1B基本配置为：
    一个视域为Φ95mm的多点白光LED电筒光源，使用自动充电蓄电池，（该光源镜面已经进行特如处理的），一副可以佩戴的深色眼镜。

三、使用方法

1.判断是不是钢化玻璃
    1)检验玻璃片：手持充电电筒，放于被测样品下部或外部，观测者戴上眼镜，按下电源开关，透过眼镜观察样品玻璃边部，钢化玻璃边部会出现彩色条纹，一般玻璃则什么也没有，当发现现象不明显时可以旋转电筒，就会发现有明显的应力变化现象如下图。

| 一般玻璃 | 钢化玻璃 |
| --- | --- |

2)如果玻璃已安装好且无法看到玻璃边部，可观察玻璃其他任意部分。一人拿光源照玻璃、另一人戴眼镜在玻璃的另一面观察，当发现现象不明显时可以旋转电筒，会看到明暗变化的图案。钢化玻璃可观察到黑白相间的斑块，一般玻璃则什么也没有。质量好的钢化玻璃斑块较大或连成片成云状黑斑，质量差的玻璃黑斑较小、甚至成弯弯曲曲的黑色条纹状。如出现黄色斑点，则质量特别差，今后非常可能自动爆碎。

钢化玻璃（黑斑较小，成条纹状）

2.简易判断钢化程度
     将被测样品放入观察者与光源之间，按下电源开关，透过眼镜观察样品玻璃边部。对于同样厚度的钢化玻璃，一般是要判断黑条纹离玻璃边线的距离就可大致判断钢化程度，钢化程度越低，黑条纹离边线越远，反之就越近。也可比较钢化玻璃边部的彩色条纹，钢化程度越高，彩色条纹越多、每条条纹越细、且越靠近玻璃边线，多条条纹挤在一起。反之，钢化程度越低。
四、维护保养
    电量不足时：在光照明显不足时，要马上充电，否则长时间不充电，或导致蓄电池损坏。本产品使用蓄电池，可以重复使用多次。

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010－51655247、18911282106

网址：www.51658042.com