COD测定仪

DP26114型

使用说明书

使用前，请完整阅读本说明

产品若有更改，恕不另行通知

尊敬的客户：

您好！感谢您选用我们的产品，为正确使用仪器，请您务必注意以下事项：

- 使用前，请仔细阅读仪器使用说明书。

- 仪器使用试剂为化学试剂，禁止儿童及无关人员触碰试剂。

- 在使用试剂时，必须佩戴防护手套，若不小心试剂溅到身上，立即用纸巾擦干，再用清水冲洗。

- 仪器使用须知：

（1）．玻璃器具在使用前应用自来水清洗，再用蒸馏水清洗干净。

（2）．比色皿在插入比色槽前需用软纸或软布擦净比色皿。

（3）．比色皿透光面不可用手触摸。

（4）．测量前，应排除溶液中或比色皿壁上的气泡。

（5）．若水样中有明显悬浮的大颗粒，需用滤纸或微孔滤膜过滤；若浑浊物较多需用离心机离心去除。

（6）．若出现读数不稳定，可能比色皿外壁有水或比色皿内溶液在晃动，应擦净水迹将仪器放平稳。

（7）．切断电源后方可清洁仪器。

（8）．清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

（9）．显示器表面易被划伤，禁止用硬物擦拭或触及。

（10）．本仪器配备的移液器单位为微升，其对应刻度的数字乘以10为其真实容量，如：100的刻度线对应的容量为1000微升，即为1毫升。

（11）．移液器只可移取对应刻度的容量。

（12）．本仪器配备的移液器尖嘴，非一次性使用，使用完后请先用自来水清洗，再用纯水清洗，晾干后再次使用。

（13）．移取CODCr 试剂时，按移液器的手，动作要轻，防止液体吸入移液器过猛，冲到移液器上部，损坏移液器。

（14）．每次移取完COD试剂时，取下移液器尖嘴，用水冲洗移液器与尖嘴的接口处，冲洗完用纸巾擦干即可。

（15）．测定COD与总磷使用的3cm比色皿请自行做好标记，以防混用。

一、开箱检查

- 测试仪器				       1台

- 消解器			    	       1台

- 冷却槽			    	       1个

- 防喷盖                      1个

- 消解试管				       8根

- 白色塑料塞子                2个

- 白色塑料小盖子              1个

- 3cm比色皿（两侧面光滑）		4个

- 1.5cm比色皿                 2个

- 电源线   		 	           1个

- 合格证			   		    1张

- 说明书				       1本

- 移液器                      1个

- 移液器尖嘴                  6个

- CODCr C试剂盒              2盒

- 氨氮试剂                    1套

- 总磷试剂                    1套

- 浓硫酸用户自备

二、产品概述

DP26114型水质分析仪主要测定污水中CODCr、总磷和氨氮三个参数，CODCr采用快速消解法，操作过程简单、快速、经济，测定结果与传统滴定法有良好的对比性；总磷采用国家标准规定的钼酸铵分光光度法，运用过硫酸钾将水样中含磷全部氧化为正磷盐从而进行测定，此方法测量准确，符合水质检测要求；氨氮采用纳氏试剂分光光度法，测量时，被测水样加入试剂时，水样变成黄色，仪器根据黄色的深浅读取氨氮的值。此仪器适合大、中、小型污水处理厂的水质检测，可广泛用于工业，化工、环保及制药行业等部门的污水检测，是常用的实验室仪器。

三、技术参数

| 序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 0-2500.0mg/L | C1,C2,C3,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
| 2 | 总磷 | 0-5.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 3 | 氨氮 | 0-50.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |

四、特点

1. 省时，每种参数检测所需时间不到1小时。

2．可自动调零和1～5点自动校准。

3．标准光学玻璃样槽互换性更强。

5．采用半导体发光器（专利申请号99226785.2），其光源稳定寿命长。

6．999次测量存储功能。

7．日期显示功能，每次存储对应一个日期和时间，方便查询。

8．可打印实验结果。

9．全中文菜单，操作简单易懂

五、操作指南

1.面板按键说明

左

右

返回

确认

左/右—选择；确认—进入；返回—返回。

注：在开始使用前请先开机预热3分钟，勿在阳光直射下使用

六、仪器使用及操作步骤

1.CODCr的检测方法

第一步：试剂、水样、消解器的准备过程

①打开消解器电源开关，按SET键一次，,进行温度设定，此时上排红色数码闪动，按△键，将消解温度调至164℃，再按SET键一次，进行时间设定，此时下排黄色数码闪动，按△键，将消解时间调至15min，再按一下SET键，回到正常工作状态，大概20min达到消解温度。

②取出两支消解试管，放在冷却槽前排，分别标为空白和样品消解试管，移取蒸馏水2.0mL于空白消解试管，移取被测水样1.2mL和蒸馏水0.8mL于样品消解试管中。

③向空白和被测水样消解试管中各加入2.0mL的C试剂，捏着消解试管上部摇晃几下，再向分别加入3.5mL D试剂，捏着消解试管上部摇晃几下，放置等待消解。

（注意：不要用手挡着消解试管口，以防摇晃时液体溢出，烫伤）

第二步：水样消解过程

①达到消解温度后，将已装好试剂的两支消解试管放入消解器孔内，盖上防喷盖，按下消解器表头上面的绿色开关，消解器开始计时消解状态，消解15min结束，消解器发出蜂鸣声，再按一下绿色开关，关闭蜂鸣声。

②将消解试管取出，在空气中冷却2min后，向两支消解试管中加入2.0mL蒸馏水，摇匀，放置在冷却槽后排水中冷却，冷却到接近室温为止，（冷却槽中提前装入大约三分之二的水），取出擦干消解试管外部的水。

③将空白和样品分别倒入两个干净的3cm比色皿（注意每个样都须回倒2-3次），准备比色测定。

第三步：COD比色法测定

注：COD测定使用仪器下面的样槽座（黄灯）。

①选择参数，按左/右键，选择COD，再按确定，仪器进入COD测定状态。

②调零，用纸巾或软布将空白比色皿上面的水迹和指纹擦干净，放样槽座，按下左/右选择键选择调零，按下确定键进入调零，屏幕显示正在清零，请等待、、、，表示正在进行清零，等待几秒钟，清零结束。

③读数，用纸巾或软布将被测水样比色皿上面的水迹和指纹擦干净，放入样槽座盖上盖子，按下左/右选择键选择读数，按确定键读数，等待几秒钟显示读数值为被测水样的化学需氧量值。

- 总磷的测定方法

总磷试剂 Ⅳ配法：将总磷试剂 Ⅳ倒入250mL烧杯中，用量筒量取100mL纯水于烧杯中，将烧杯在50℃水浴中稍微加热溶解，使试剂全部溶解，保存在棕色试剂瓶中备用。

第一步：试剂、水样、消解器的准备过程

①打开消解器电源开关，按SET键一次，,进行温度设定，此时上排红色数码闪动，按△键，将消解温度调至120℃，再按SET键一次，进行时间设定，此时下排黄色数码闪动，按△键，将消解时间调至30min，再按一下SET键，回到正常工作状态，大概15min达到消解温度。

②取出一支消解试管，放在冷却槽前排，移取被测水样5mL于消解试管中，加入总磷试剂 Ⅳ 1.0mL于消解试管，塞紧白色塑料塞子，上下摇动几下，放置等待消解。

第二步：水样消解过程

①消解器达到消解设定温度后，将已装好试剂的消解试管放入消解器孔内，盖上防喷盖，按下消解器表头上面的绿色开关，消解器开始计时消解状态，消解30min结束，消解器发出蜂鸣声，再按一下绿色开关，关闭蜂鸣声。

②将消解试管取出，放置在冷却槽后排水中冷却（冷却槽中提前装入大约三分之二的水），冷却到接近室温，取出擦干消解试管外部的水，放在冷却槽前排，向消解试管中加入5mL纯水，摇匀。加总磷试剂Ⅰ8滴，摇匀，加总磷试剂Ⅱ 1小勺，塞紧白色塑料塞子，上下摇动至试剂完全溶解，静止1分钟，加入总磷试剂Ⅲ 8滴，摇匀，静置15分钟后，准备读数。

第三步：总磷比色法测定

注：总磷测定使用仪器下面3cm样槽座（黄灯）。

①选择参数，按左/右键，选择总磷，再按确定，仪器进入总磷测定状态。

②调零，在3cm比色皿取三分之二的纯水，用纸巾或软布擦净比色皿上的水迹和指纹，将比色皿放入样槽座，按左/右键到调零，按下确定键进入调零，屏幕显示正在清零，请等待、、、，表示正在进行清零，等待几秒钟，清零结束。

③读数，将上述加好试剂的被测水样倒入3cm比色皿中，用纸巾或软布擦净比色皿上的水迹和指纹，将比色皿放入样槽座，按左/右键选择读数，按确定键读数，等待几秒钟显示读数值为被测水样的总磷值。

- 氨氮的测定方法

注：氨氮测定使用仪器上面的样槽座（蓝灯）。

①选择参数，按左/右键，选择氨氮，再按确定，仪器进入氨氮测定状态。

②调零，在1.5cm比色皿中取纯水至上部刻度线，用纸巾或软布擦净比色皿上的水迹和指纹，将比色皿放入样槽座，按左/右键到调零，按下确定键进入调零，屏幕显示正在清零，请等待、、、，表示正在进行清零，等待几秒钟，清零结束。

③读数，在1.5cm比色皿中取被测水样至二分之一刻度线，加纯水至上部刻度线，加入氨氮试剂Ⅰ 10滴，盖上白色小盖子，摇匀，再加氨氮试剂Ⅱ 10滴，盖上白色小盖子，摇匀，静置5分钟后，用纸巾或软布擦净比色皿上的水迹和指纹，放入样槽座，按左/右键至读数，按确定键读数，等待几秒钟显示读数值为被测水样的氨氮的值。

七、标定

仪器出厂已标定，可直接使用，若用户需要重新标定，请自行配备标准溶液。

八、功能

1. 历史查询，选择历史查询即可查询历史测量结果，按左/右键翻看测量结果，每个存储的结果对应一个测量日期和时间，按确定键打印结果。在查询界面下按住返回键几秒后可清除记录。

2. 调整时间，按左右键调整大小，按确定键移位，一直到最后一位后按确定键调整结束并返回。

九、质量保证

产品自发货之日起的十二个月内，因制造质量发生故障的，由本公司负责全面保修，因客户使用不当或人为故意造成损坏的，本公司将酌情收取修理成本费，本公司产品终身维修。

北京亚欧德鹏科技有限公司

联系电话：010－51298264/51294858

手机：15313602957 18210605334

网址:www.51292864.com