HLX-TH系列梯度混合器使用说明书

前言：

感谢购置HLX-TH系列梯度混合仪。本说明书包含仪器功能和操作过程等。为了确保正确使用仪器，在操作仪器前请仔细阅读并妥善保管好本说明书。

安全：

在操作、维护和仪器的所有阶段，都必须遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作，至使仪器损坏。

A、为了避免触电事故，仪器的输入电源线必须接地，本仪器使用的是三芯接地插头，这种插头有接地脚，如果插头无法插入座内，则应请电工安装正确的插座，不要使仪器失去接地保护作用。

B、注意使用电源：

在连接交流电源之前，要确保电压与仪器所要求的电压一致（允许±10%的偏差），并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。

C、注意使用电源线：

本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损，必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。

D、注意仪器的安放：

本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置，为了更好的散热效果，仪器通风处，于其它物品应保持有效距离（N﹥30cm）。

一、用途

梯度混合器是一种使溶液的组份按设定的方式逐步变化的装置，可用来控制溶液中某个组份的浓度变化或酸度变化，在化学分析、分离纯化各种有机物和天然物方面有广泛的用途。

二、特点

1、本仪器能使盛放“浓缩、稀释”溶液的两杯溶液始终保持平衡，两杯溶液混合速度以及输出流量均可调节恒定，因此可以做出各种不同斜率的线性梯度。

2、使用者如果按不同阶段的时间作适当的输出流量调节，还可做出不同的台阶形梯度。

3、本仪器还可单独作为磁力搅拌器使用，只要在需要搅拌的杯体内放入一个密封磁芯即可。

三、主要技术数据

  - 左、右两杯，每杯可盛溶液：

| HLX-TH-300型 300ml | HLX-TH-300A型 300ml |
| --- | --- |
| HLX-TH-500型 500ml | HLX-TH-500A型 500ml |
| HLX-TH-1000型 1000ml | HLX-TH-1000A型 1000ml |
| HLX-TH-2000型 2000ml |  |

  - 给出梯度：

HLX-TH-300 HLX-TH-300A型 600ml 梯度形状：直线

HLX-TH-500 HLX-TH-500A型 1000ml 梯度形状：直线

HLX-TH-1000 HLX-TH-1000A型 2000ml 梯度形状：直线

HLX-TH-2000 4000ml 梯度形状：直线

4. 搅拌速度：0-1250转/分

5. 电源：AC220V、50Hz

6. 体积：211×160×200mm

7. 3kg

四、使用方法

1. 将杯体座四脚放入相应的搅拌器的凹潭内，将磁芯放入右边的杯体内。

2. 关闭混合阀门和输出阀门，将浓缩溶液倒入左杯，打开混合阀门，让溶液经过通道渗入右杯，立即关闭混合阀门。将另一稀释溶液倒入右杯，使两杯液位相同，然后再打开混合阀门，使两杯液面保持平衡。

3. 两杯之间通道内如果存有气泡，应设法将气泡除去后才能使用。

4. 打开电源，指示灯亮，根据需要，缓慢调节搅拌速度。

5. 打开输出阀门，根据需要的斜率，缓慢调节输出流量。

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010-51658042/51655247

网址;www.51658042.com