产品简介

风速传感器（变送器）采用传统三风杯风速传感器结构，风杯选用碳纤维材料，强度高，启动好；杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号，可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。

风向传感器（变送器）内部采用精密电位器，并选用低惯性轻金属风向标响应风向，动态特性好。该产品具有量程大、线性好、抗雷击能力强、观测方便、稳定可靠等优点，可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。

技术参数

风速传感器：

测量范围：□ 0～45m/s

□ 0～70m/s

准 确 度：±(0.3+0.03V)m/s （V:风速）

分 辨 率：0.1m/s

启动风速：≤0.5m/s

供电方式：□ DC 5V

□ DC 12V

□ DC 24V

□ 其他

输出形式：□ 脉冲：脉冲信号

□ 电流：4～20mA

□ 电压：0～5V

□ 电压：0～2.5V

□ RS232

□ RS485

□ TTL电平：（□频率  □脉宽）

□ 其他

负载能力：电流型输出阻抗≤600Ω

电压型输出阻抗≥1KΩ

工作环境：温度-40℃～50℃

湿度≤100%RH

防护等级：IP45

线缆等级：额定电压：300V 温度等级：80℃

产品重量：130 g

产品功耗：50 mW

风向传感器：

测量范围：0～360°

准 确 度：±3°

启动风速：≤0.5m/s

供电方式：□ DC 5V

□ DC 12V

□ DC 24V

□ 其他

输出形式：□ 脉冲：脉冲信号

□ 电流：4～20mA

□ 电压：0～5V

□ RS232

□ RS485

□ TTL电平：（□频率  □脉宽）

□ 其他

负载能力：电流型输出阻抗≤250Ω

电压型输出阻抗≥1KΩ

工作环境：温度-40℃～50℃

湿度≤100%RH

防护等级：IP45

线缆等级：额定电压：300V 温度等级：80℃

产品重量：210 g

产品功耗：5.5 mW

计算公式（变送型）

风速传感器：

脉冲型：

W =0；        （f = 0）

W =0.1+0.0875×f（f≠ 0）

（W：风速示值（m/s）；f：脉冲信号频率）

电流型（4~20mA）：

- W = (I－4)×45/16

（W：风速示值（m/s）；I：电流信号（4-20mA））

电压型( 0~5V):

W =V/5×45

（W：风速示值（m/s）；V：电压信号（0-5V）

电压型(0-2.5V):

W =V/2.5×45

（W：风速示值（m/s）；V：电压信号（0-2.5V））

风向传感器：

电压型（0～5V输出）：

D=360°×V / 5

（D为风向示值，V为输出电压（V））

电流型（4～20mA输出）：

D=360°×（ I-4 ） / 16

（D为风向示值，I为输出电流（mA））

接线方法

风速传感器底部有一个5芯航空插头，其针脚对应的管脚定义如图所示。

风向传感器底部有一个3芯航空插头，其针脚对应的管脚定义如图所示。

风速风向配置一个变送盒，5芯线起到供电和通讯

风速传感器

的作用，变送盒配套线线序分别为：

白色：12V＋（电源正）

黑色：GND（电源负）

红色：RS485＋

黄色：RS485—

绿色：GND

结构尺寸

变送器尺寸

RS485通讯协议

- 串口格式

数据位 8位

停止位 1位

校验位 无

波特率 9600  两次通信间隔至少1000ms以上

二、通讯模式

【1】手动模式

发送： 00 03 0f

返回： WS=00.0m/s

WD=000°

说明： WS表示风速，精度0.1m/s

WD表示风向，精度1°；

【2】自动模式

将所有的线序按照要求接好以后，打开“串口调试工具”，上电，变送盒开始计时，每隔1分钟变送器自动上传一次数据，返回：WS=00.0m/s  WD=000°，如下图所示:

注意事项

1、请检查包装是否完好，并核对产品型号是否与选型一致；

2、切勿带电接线，接线完毕检查无误后方可通电；

3、使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元器件或导线；

4、传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触传感器表面，以免损坏产品；

5、请保存好检定证书和合格证，维修时随同产品一同返回。

故障排除

1、风向标旋转不灵，迟滞大。可能因长期使用导

致轴承内有异物或润滑油用完。请将仪表油从

传感器的上轴承处注入或将传感器寄回公司注

油；

2、模拟输出时，显示仪表示值为0或不在量程以

内。可能因接线问题导致采集仪无法正确获取

信息。请检查接线是否正确、牢固；

3、若不是上述原因，请与厂家联系。

选型表

| 编号 | 供电 方式 | 输出 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAD- |  |  | 风速风向一体化传感器（变送器） |
|  | 5V- |  | 5V供电 |
|  | 12V- |  | 12V供电 |
|  | 24V- |  | 24V供电 |
|  | YV- |  | 其它供电 |
|  |  | V | 0-5V |
|  |  | V1 | 1-5V |
|  |  | V2 | 0-2.5V |
|  |  | A1 | 4-20mA |
|  |  | A2 | 0-20mA |
|  |  | W1 | RS232 |
|  |  | W2 | RS485 |
|  |  | TL | TTL |
|  |  | X | 其它 |
| 例：HAD-12V-W2:风速风向传感器(变送器) 12V供电，RS485输出 |  |  |  |