H26737、H26737-2 涡流导电仪使用说明书

一：概述

涡流导电仪用于测量有色金属材料的电导率。其中，H26737适用于金、银、铜、铝、镁、锌黄铜等金属及其合金。H26737-2适用于青铜、钛合金、不锈钢等。

涡流导电仪也用于与测量电导率直接有关性质的间接测量。例如：H26737可用于铜、铝等铸件的检验，铜铸件中某元素含量（如磷含量、氧含量）的分析，铝合金铸锭中的铜偏析，不同牌号合金的混料分选，某些合金的硬度、抗拉强度检验，热处理状态，过烧检验等，H26737-2适用于青铜、钛合金、不锈钢等不同牌号的混料分选，钛合金时效处理控制、硬度、抗拉强度检验。仪器具有精度高、轻便、稳定、耗电省等优点。适用于实验室、车间及野外作快速无损检验。

二：技术条件

1、测量频率：H26737  60KC          7502 A 500KC

2、测量范围：H26737  5～60MS/m     H26737-2  0.5～5.5MS/m

3、测量误差：在额定测量范围内不大于分度盘端值的±2％

4、适当温度：0～＋40℃

5、电池电压：3V±10％

6、外形尺寸：220×153×96mm3

7重量：2.2Kg

三：工作原理

方框图

振荡器

功率放大器

交流电桥

差动直流放大

平衡指示

检  波

探测头

振荡器是由3DG6晶体三极管及石英晶体谐振器组成电感反馈三点式振荡器。由于采用了石英晶体这种具有高Q值的谐振元件，故具有较高的频率稳定度（可达10－9）。

为减小负载对谐振回路的影响，仪器设有缓冲级（功率放大器），它由二只（3DG6）三极管组成乙类推挽放大，以保证有足够的振幅和稳定的频率，并减小波形的失真。

交流电桥是本仪器的核心部分，电路结构如图所示：

L1为探测线圈，L2为补偿线圈，C2为可调电容，根据电桥原理；当L1＝L2，C1＝C2时，桥路达到平衡，输出电压为零。

若探测线圈L1放在金属块上，线圈电磁场就在金属表面感生涡流，涡流大小与被测金属电性有关。涡流磁场（或称感生磁场）将减弱探测线圈的磁场，被测金属导电性不同，减弱程度也不一样，探测线圈磁场的变化势必破坏电桥的平衡，当重新调节C2时，可使电桥达到新的平衡，如果把C2的量值同金属导电率联系起来，就可以从C2的转角分度上直接读出经过预先校准的电导率绝对值。

电桥输出的交流信号经两只2CK4晶体二级管分别检波后送入差动直流放大器进行比较放大。直流放大器由两只3DG6晶体三极管组成。电桥的平衡由电表指示。

四：使用方法

- 准备工作

- 用拇指下掀，上推机盖下端，打开仪器盖，取下带探头的电缆。

- 把右下方的旋钮扳向“电池”位置，电表指针应指于红色标记区，如果指针在红色区域左方，应更换电池。

- 把旋钮扳到“测量Ⅰ”或“测量Ⅱ”位置。后一位置电表指示灵敏度较高，更适于相对值测量。

- 仪器校正

校正工作目的是使电导率分度盘读数和标准试块的电导率对准。两个标准试块的电导率已打印在试块边缘上，一个试块电导率较高，另一个电导率值较低，分别校准电导率分度盘上对应的红线标记，为此

- 把探头放在高值电导率试块上的中心位置，转动电导率分度盘旋钮，对准高值端红线，用电表右下方“高值校正”旋钮调节电表指针到零位。

- 把探头放在低值电导率试块上的中心位置，转动电导率分度盘旋钮，对准低值端红线，用电表右下方“低值校正”旋钮调节电表指针到零位。

反复上述步骤操作2～3次，仪器即校正好了，就可用于电导率试块的测量。

仪器使用时间若较长，应经常重复校正操作。

- 试件测量

- 电导率值的测量：

如果试件材料厚度在1mm以上，且有一个不大的平坦面积（直径大于10mm）即可进行电导率值的测量，把探头放在试件的平坦部位，转动电导率分度盘，使电表指针为零，电导率值即可从分度盘上读出。

- 电导率相对值测量：

如果试件材料较薄，且无平坦表面时，只能进行比较试验。这时探头应放在同形状，同尺寸试件上的同一部位，转动电导率分度盘，使电表指针为零，可比较电导率的差异。

（3）“偏转法”：

在快速分选中（如混料、硬度、金属纯度、过热过烧等），不必在每次测量时旋转导电率平衡表指示，只需要对此感兴趣的电导率将电表指示调到零，其后测试仅观察电表指针的偏转。这种方法适用于对电导率微小变化需高精度分辩，而对电导率值无需了解的情况。

- 注意事项

- 电池无电压时的故障现象

表头指针无指示：即面板上“波段开关”扳到“电池”档或在“Ⅰ”档时，表针不对。

排除：检查电池盒内电池是否接触良好。

- 电池供电不足的故障现象

表头指针指示不正常：

①微起   即在“电池”档及“Ⅰ”档表头指针偏离量较小；

②突起   即在测量“Ⅰ”档时指针会突然跳动；

③缓慢   即在测量“Ⅰ”档时指针慢慢位移。

排除：更换新电池。

五、仪器配置

1、主机一台

2、探头一只（附在主机上）

3、校正试块2块（随机配置、单机配套）

4、校正袋及皮套各一只

5、使用说明书、产品合格证、保修卡以及产品装箱单各一份

# 附件―――金属电导率及电阻率单位的解释

- 电阻率｛体积电阻率（电阻系数）｝

单位横截面积、单位长度金属导体的电阻值称为体积电阻率（简称电阻率），也称电阻系数，用符号ρ表示，单位为欧姆·毫米2/米（Ω·mm2/m）,或微欧姆·米（μΩ·m）研究金属时采用单位。

- 电导率

体积电阻率的倒数称为体积电导率（简称电导率），也称电导系数，用符号σ表示，单位为兆西门子/米（MS/m）.

电导率与电阻率关系：σ=（MS/m）

- 导电率

试样电导率与某一标准值的比值的百分数称为该试样的导电率。

1913年，国际退火铜标准确定：采用密度为8.89g/cm3、长度为1m、重量为1g、电阻为0.15328欧姆的退火铜线作为测量标准；在20℃温度下，上述退火铜线的电阻系数为0.017241Ω·mm2/m）或电导率为58.0MS/m)时确定为100%IACS（国际退火铜标准），其他任何材料的导电率（%IACS）可用下式进行计算：

导电率与电阻率关系：导电率（%IACS）=0.017241/ρ*100%

导电率与电导率关系：导电率（%IACS）=σ/58.0*100%

也即：58MS/m=100%IACS        1%IACS=0.58MS/m

1MS/m=1.7241%IACS