HAD-TH-10解析管活化仪

安

装

使

用

说

明

书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:010-51655247/51658042

www.51658042.com

二零零柒年版本

一、用途及应用范围

HAD-TH-10解析管活化仪是专门为国内外热解吸仪研制的配套产品，可同时活化或再生10支热解吸管；

二、工作原理

HAD-TH-10解析管活化仪主要由：恒温炉、温度控制器、指示等系统组成以实现：

（1）为热解吸管活化（再生）时提供冲洗N2和高温加热；

（2）气路控制中任一路可以细调N2流量

三、主要技术性能指标：

1、加热恒温炉：

控温范围：室温~400℃

设温控制增量：±1℃

控温精度：<±0.5%

2、热解吸管尺寸：外经Ф6（或1/4英寸），长度不限

3、消耗功率：<300W

四、装置成套性

1、解吸管处理装置                               1台

2、解吸管活化（再生）安装示范连接系统          10套

3、安装与使用说明书                             1份

4、产品合格证                                   1份

5、备品与备件清单（见说明书）                   1套

五、开箱验收和安装要求

1、仪器开箱后，首先根椐成套性和备件清单检查是否齐全，并检查装置在运输过程中有无机械损伤。如发现问题，请及时和制造厂商联系解决；

2、安装要求

（1）供电电源：交流220V±10%   50~60HZ

功率≥500W

（2）环境温度：10℃~40℃

（3）环境湿度：<85%

（4）冲洗（吹扫）气：氮气纯度应优于99.995%

（5）恒温炉在高温控温操作时炉表面温度较高，操作中要避免烫损。

六、再生解吸管系统的安装方法：

安装方法见“解吸管活化安装示范连接”，注意热解吸管密封采用了”o”密封圈，为安装方便：

- 把密封圈放入M10×1的螺母中

(2) 螺母和接头拧上两扣

(3) 把解吸管一端插入M10×1的螺母中

(4) 用手拧紧螺母至密封紧为止。

七、操作简介

- 流量控制流程和操作

气阻    热解吸管

十二通

氮气                                         1-9

稳压阀

气阻

气路流程简图

（1）固定气阻通过调节压力，实现不同流量的需要，例如：在活化解吸管时，因气阻1—10相同，只要调节稳压阀输出压力即可获得相同流量。为了使用方便，出厂前予置稳压阀输出压力0.3MPa时，流量约100ml/min，具体流量可以通过解吸管出口用皂膜流量计测量。

（2）因为通过一个压力供给10支解吸管。若解吸管吸附剂填充气阻有差异，每支管的流量可能略有不同，作为再生过程并无实质影响。

（3）为预防再生排出物造成室内污染，建议废气排出室外或在通风柜中操作。

2、PID控温器功能与操作

控温器作用主要是：设定、指示、控制热解吸炉的温度

控温器的前面板如图三所示

3  2  0

PV

SV

3  2  0

控温器前面板功能示意图

操作步骤：打开控制部件总电源：

- PV和SV亮，显示解吸炉开始的实测温度和设置温度；

- 按下SV时，SV灯和OUT灯亮，数码显示前次给定的温度。重新设定温度，一手按住SV，一手分别按        、直到数码显示为需要设定的温度值；

- 同时松开双手，此时PV灯和OUT灯亮，解吸炉开始加热升温，可看到数码显示的温度不断增加；

- 当PV灯亮，OUT灯出现灭或亮交替时，说明控温器控制的温度已接近设定温度。此时，从测温数码显示的温度可能大于设定的温度，这没有关系，此现象是为了减少控温时间，控温自动采取的超调现象，过几分钟温度波动几次自然会回到允许的控温范围内。

3、活化解吸管的一般操作过程

（1）接好装置的气源和电源；

（2）打开电源总开关；

（3）设定活化炉的需要控温温度并开始加热控温；

（4）把需要活化的解吸管装配好，一端接入M8×1的接头上，然后把解吸管穿过活化炉任一个圆孔，活化装置可以同时活化10支解吸管。若活化不到10支，需要把接头固定到机箱侧面堵头上即可；

（5）调节稳压阀到0.1MPa，每支解吸管的吹扫气流量约100ml/min。若需调大调小吹扫流量，可以通过对每只解吸管用皂膜流量计进行校准和测量；

（6）活化温度达到所需温度后计时，活化开始；

（7）活化完毕后，关闭吹扫气，拆下解吸管，关闭总电源。

八、故障现象与排除方法

| 故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 加热炉不升温 | - 电源未接通 - 控温器坏 - 给定温度低 - 加热棒坏 - 铂电阻开路 | - 检查是否连接电源保险丝有无断路 - 检修 - 重新设定 - 更换 - 检修或更换 |
| 无吹扫流量 | - 无气源供气 - 稳定阀不能调节 - 气阻堵塞 - 某处进出口未堵死 - 解吸管安装密封不好 | - 检查 - 更换 - 检修或更换 - 检修 - 重装 |

单位名称：北京恒奥德仪器仪表有限公司

售后服务电话：18911282106