GB/T 8026

HAD-BSY-161B石油蜡和石油脂滴熔点测定仪

使 用 说 明 书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:010-51655247/51658042

网址:www.51658042.com

概    述

本仪器是引进日本先进技术生产。符合GB/T8026标准要求。适用于测定各种石油蜡和石油脂的滴熔点。

技术参数

- 调温：连续可调。

- 加热功率：800W。

- 搅拌电机功率：6W。

- 电源：AC220V  50HZ

工作原理

仪器采用最新式的固态调压器，用调节旋扭调节电炉电压（0~220V连续可调），从而控制加热功率。实现按标准要求的升温速率。

结构特点

仪器由搅拌部分、浴缸部分、控制部分组成。如图一所示：

1、电 压 表     2、调解旋钮      3、搅 拌 浆      4、试 管 孔        5、搅拌电机     6、温度计孔       7、加 热 管       8、电源开关

图一、HAD-BSY-161B石油蜡和石油脂滴熔点测定仪

仪器具有以下特点：

- 结构紧凑、造型美观、操作方便。

- 功率调节有电压表指示。

- 浴缸有搅拌装置，加热均匀。

使用和维修

- 将仪器放在工作台上后，按标准方法要求、装好浴缸、温度计。浴缸内装好界质，液面加到距浴缸上边3cm左右为准。

- 接好电源线，注意必需有良好的接地线。

- 先检查一下调节旋钮，应逆时针旋转到“0”位。开启电源开关，顺时针旋转调节旋钮，既可使电炉开始加温，同时电压表显示电炉电压。调解电炉电压大小，可以改变升温速率。

- 按GB/T8026试验方法要去，进行试验。

- 维护与修理

- 经常保持仪器清洁，防止酸、碱、油污、防潮。

- 清洁仪器或移动仪器之前，必须拔下电源插头，以避免触电危险。

- 仪器出现故障时，应请专业人员修理，切勿乱拆乱卸。

- 常见故障及原因。

| 故 障 | 原 因 |
| --- | --- |
| 调节旋钮，电压表针不动、加热器不热。 | 加热器插座接触不良，固态调压器引线接触不良或损坏，加热器损坏 |
| 加热器加热，但不能调节 | 固态调压器击穿 |