          水硬度测试仪

     HAD-YD300A型
  使
用
说
明
书

北京恒奥德仪器仪表有限公司
电话:010-51658042/51655247

网址;www.51658042.com
感谢您购买HAD-YD300A水硬度测试仪产品，在使用本产品前请仔细阅读本操作手册，以便正确使用。


开箱检查

1．仪器


        






1台

2．glz水硬度测试电极

    




1支

3．水硬度电极校正溶液/100mL（B1,B2和B3）    各1瓶

4．参比电极              





1支


5．电极支架









1个

6．电极支架底座








1个

7．充电器










1只

8．合格证










1张

9．说明书










1本

可选购配件

1．水硬度校正溶液（B1,B2和B3）

2．glz水硬度测试电极

3．参比电极

仪器使用注意事项

1.为保证仪器测量值精确可靠，测量时请在以下环境条件下使用：环境温度5-35℃,空气相对湿度≤85%，无显著振动，无强磁干扰。
2.仪器上的电极插头应保持高度清洁，并保证接触良好（有污垢可以用99﹪工业酒精擦洗）。

3.与仪器配套使用的有关电极的使用和维护保养，请务必仔细阅读有关电极使用说明书。

4.电极在使用过程中应避免碰擦和强烈震动。
5.溶液测量和标定时，都应在磁力搅拌器搅拌下进行，为保证测量准确度，电极标定和测样时，温度、离子强度、搅拌速度等条件都要一致。
   
6.仪器不使用时请将仪器选择电极插口的插头接上。

 一、产品概述

水硬度是指水样中钙镁离子的总浓度，它是水质的重要指标。YD300A水硬度测试仪采用电极法测试，经大量实验证明它与EDTA滴定法有相同的准确度，适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的水硬度浓度检测，以便控制水硬度达到规定的水质标准。

 二、仪器特点 

1.微电脑，触摸式键盘使用方便。

2.传感器采用硬度电极，它由测量电极和参比电极组成，电位稳定，响应时
 间快，使用方便。

3.配备B1，B2和B3三种校正溶液

   4.全自动三点校正，读数稳定后自动锁存当前值 
5.分辨率高。仪表分辨率达到0.1 mg/L。

三、技术参数
	测量范围
	0-500mg/L（以CaCO3计）

	分辨率
	0.1 mg/L

	重复性
	≤2%

	示值误差
	±5%FS±1个字

	充电器
	AC 220V 50Hz


四、操作指南

1． 面板按键说明


读数：在测量时按下该键显示测量值，显示的数值在闪烁，稳定后自动显示稳定的读数。

设置：在校正时使用，长按该键3秒钟进入仪器标定状态

五、使用方法

1．测量准备

①电极活化：新的硬度测试电极首次使用和较长时间未使用要将测试电极进行活化，在10-3（M）CaCl2溶液中活化4小时后再校正。（参比电极不用活化）

②测量时要将水硬度测试电极和参比电极一起使用，参比电极是232饱和甘汞电极。

③准备好去离子水和滤纸 

2．仪器校正

   按下设置键三秒钟左右后松开，仪器显示屏上出现2.0的字样在闪烁，提示进入第一点校正，校正溶液是B1校正溶液，把两支电极用去离子水清洗干净用滤纸吸干上面的水份，把B1校正溶液来回摇动几下但里面不能有气泡产生，把两支电极插入到装有B1校正溶液的塑料瓶中，静止放置，按一下设置键，这时显示屏上的2.0字样不闪烁，不要按任何键，等待大概一分钟，显示屏上出现20.0的字样在闪烁；提示进入第二点校正，校正溶液是B2校正溶液，把两支电极用滤纸吸干上面的水份，把B2校正溶液来回摇动几下但里面不能有气泡产生，把两支电极插入到装有B2校正溶液的塑料瓶中，静止放置，按一下设置键，这时显示屏上的20.0字样不闪烁，不要按任何键，等待大概一分钟，显示屏上出现200.0的字样在闪烁；提示进入第三点校正，校正溶液是B3校正溶液，把B3校正溶液来回摇动几下但里面不能有气泡产生，把两支电极插入到装有B3校正溶液的塑料瓶，静止放置，按一下设置键，这时显示屏上的200.0字样不闪烁，不要按任何键，等待大概一分钟，显示屏上出现000.0的字样表示校正完成。

3．仪器校正中注意的事项

   
①新电极首次使用如果误差偏大，可以进行两次校正，第二次校正后即可正              
  常。

②B1,B2和B3校正溶液的浓度是由低到高的，校正时一定要按此顺序将电极浸入到正确的校正溶液中，否则会在校正中出错！

③校正过程中，直接把电极插入到塑料瓶中，是为了减少对校正溶液的污染，如果把电极插入到塑料瓶中不易操作，可以用三个250mL的干净烧杯分别装三种校正溶液来校正，切记三个烧杯一定要标记好，以免校正出错！校正完成后再把溶液倒回相应的塑料瓶中。

④B1,B2和B3校正溶液没有缓冲性，容易受污垢，特别是B1溶液，使用时要十分注意清洁，防止污垢，一般使用4-5次就要更换。否则会产生较大的测量误差。

4.水样测试

   将电极用去离子水清洗干净用滤纸吸干水份，放入到样品溶液中，搅动后静止放置，按下读数键，仪器自动显示稳定的测量值。

5.水样测试注意事项

①测试样品溶液时要将电极清洗干净并用滤纸吸干水份，稀溶液和浓溶液的容器要分开不能混淆使用，测试时尽量按照先测稀溶液后测浓溶液。

②测试前一般都要校正，但测试时间间隔很短不需校正，或者可以测一下校正溶液，如果测量值在误差范围内就不需要校正。

③测试时要适当调节温度补偿旋钮，使温度和被测溶液温度尽可能一致.

6.电极保存

①.电极使用完毕尽快用去离子水将电极清洗干净，配套使用的参比电极要  
套上保护塞和保护套放回包装盒干燥保存。

②.电极应贮存在(5-45)℃，相对湿度不大于85%的干燥通风常温室内，空气
中不应含有腐蚀气体。
六、质量保证

产品自发货之日起的十二个月内，因制造质量发生故障的，由本公司负责全面保修，因客户使用不当或人为故意造成损坏的，本公司将酌情收取修理成本费，本公司产品终身维修。

读数键





设置键








