H26149型标准湿式气表

使

用

说

明

书

欢迎您使用H26149型标准湿式气表装置, 在使用本装置前，请仔细阅读本说明书。

H26149型标准湿式气表是一种在传统湿式气表的基础上作了本质的、有效的改进的新型湿式气表。它设计新颖、工作可靠、使用方便。其安全和有效的运转取决于正确的使用，那么当你遇到有关H26149型湿式气表操作问题时，请查阅本说明书。

  - 主要技术指标：

| 型号 | H26149-3 | H26149-1 |
| --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 0.2级；0.5级 | 0.2级；0.5级 |
| 流量范围(m3/h) | 0.5—6 m3/h | 0.01-1.5m3/h |
| 滚筒容量(L) | 10L | 4L |
| 指针转动一圈示值(L) | 10L | 4L |
| 仪表盘分度值（L） | 0.1L/100格 | 0.01L/400格 |
| 机械计数器最大累积值(m3) | 99999.99m3 | 9999.999m3 |
| 最小输出脉冲(L/P) | 0.02L/P | 0.04L/P |
| 最大工作压力（Pa） | 10KPa | 10KPa |
| 压力损失（Pa） | 150Pa | 80Pa |
| 工作温度（C） | 20±5C | 20±5C |

2、特点：由于滚筒的新型设计和焊接工艺的提高，因此这种新型湿式气表比传统湿式气表有着更为广泛的特点。

2. 1、压力损失小，测量范围宽，使用寿命长，具有可靠的精密度和良好的复现性。

2.2、 制造材料采用不锈钢和黄铜，因此抗腐蚀性能好。

2.3、 由于采用了针尖反射型的液位计，因此任何人都可以很容易地对准液位。

2.4、 由于使用了很灵敏的水准仪，因此消除了安装误差。

2.5、 由于使用了一个范围为3000Pa(或4000Pa)的单管压力计，因此，进口压力很容易测量。

2.6、 备选的脉冲发生器可以插入气表中，当它和微机相联时，可以自动进行误差修正，显示流量和累积流量。

3、气表本体的安装

把气表放在一个平坦的工作台上，这个工作台不应晃动，不应有太大的温度变化。通过调整调平螺丝同时观察水准仪的水平指示位，从而准确地把气表调到水平。

4、附件的安装

4.1、温度计

在温度计上套上保护橡胶垫，用手旋转衬垫盖，把温度计插到它的固定位置，并保证没有泄漏。

4.2、压力计

压力计用固紧螺栓和垫片安装在气表外壳顶部。旋开水杯上面的供水塞，把水加到零位刻度，然后拧紧供水塞。用胶管将气表上部的取压阀和压力计水杯相连，打开取压阀则可测量气表进口压力。

5、液位的调整

5.1、充液

拧开在气表上部的注液塞，经注液口将密封液注入气表本体内，直到液位高于液位计针尖上部2mm左右。密封液可以是水、液化石蜡、煤油或硅油。这取决于被测气体和工作温度。

5.2、吹管内液体的检查和排出

从气表左手边的下部拧开吹管排液塞以检查吹管内是否有密封液。如果吹管内存在密封液，气表将不能工作。因此需要完全排出液体，然后重新拧紧排液塞。

5.3、空转

将注液塞重新拧到注液口上，连接气表的进气管，使气表空转20~30圈。

5.4、核准部位

空转完成后，让试验指针（大指针）停留在上部的“0”位，从气表上拆下进气口和出气口的橡皮管（或者拧开液位上部的通气塞），以使气体内部压力等于大气压。打开气表右手边的液位调整螺塞小心地排出密封液，使液面和液位指针尖准确地成一条直线。

（如图）  水位超过	水位恰好		水位不够

6、泄漏试验

将进出气管与它的连接件相连，并关闭出气端，经进气端缓慢加压到气表中（注意不要超过压力计的刻度范围），然后关闭进气端。保持这种状态3分钟，检查压力计读数的变化以便弄清楚是否有泄漏。为了保证安全和测量准确度，必须进行这项试验。

7、测量

让被测气体通过气表，使试验指针在空转状态旋转20圈左右，以排同气表内部和连接管中的空气。当被测气体已如上所述置换出气表内部和连接管中的空气后，开始测量。如果气体或密封液的温度变化过大，那么气表的空转要一直使温度稳定才能停止，然后才能着手进行测量。

8、工作压力和温度

H26149型标准湿式气表的最大工作压力为10KPa，但经常允许的工作压力最好不要超过压力计的刻度范围。

最高工作温度是50C，当气表在低于0C的温度下使用或测量气体在水中的溶解度较高时，建议使用油类作密封液。

9、被测气体

H26149型标准湿式气表使用不锈钢外壳、滚筒、滚筒轴和其它主要部件。因此，它可以防止在传统的气表中常常发生的铁锈或其它的锈蚀。可用来测量城市煤气、天然气、石油气、饱和烃、已烯碳酸气、氢、氮、空气、氦气和其它气体。

10、密封液的排出

拧下气表右边的液位调整螺塞排出液体，然后向后倾斜气表本体以排出残存在滚筒内部的液体。如果允许密封液保存在气表内，可能造成锈蚀。因此，测量完成后一定要排出气表中的液体。

11、注意事项

11.1、在使用气表之前要保证调准液位。

11.2、当检查或校准液位时，应将指针转到气表上部的“0”刻度位并使气表内部压力等于大气压力。

11.3、当较长时间测量干气体时，要注意由于水的蒸发而引起的液位下降。

11.4、当开始测量时，注意不要让气体急剧地流入气表，要保证气体缓慢流入气表中。

11.5、在运输气表时，一定要排空液体，并且在运输期间一定要当心不要撞击它。

11.6、当气表准备长期不用时，应完全排空里面的液体，用纸包好，放在一个硬纸板做的箱内，并贮存在一个干燥的地方。

12、附图

附湿式气表信号输出GK112光电电路图及信号接收电路图一张。

备注：毛糙的操作气表将缩短气表的使用寿命，要使你的气表获得最佳性能，就应遵守合理的工作程序。