目 录

一 概述…………………………………………………………………2

二 工作原理……………………………………………………………3

三 技术规格…………………………………………………………….3

四 外形尺寸………………………………………………………….4

五 安装调试………………………………………………………….4

六 使用操作…………………………………………………………….4

七保养维修……………………………………………………………………7

八故障分析与排除……………………………………………………………8

九 运输、储存…………………………………………………………8

十 开箱检查……………………………………………………………8

- 一 概述

BSZ605是一种经济型中文数据采集器。它可以在现场进行简易故障诊断，还可以测量和存储振动的加速度、速度、位移和高频加速度包络的特征值及其波形。可将测量数据送到微机，建立设备维修档案，从而进行信号分析与故障诊断。

1 构成

BSZ605数采器由BSZ605主机、软件及配件构成。

BSZ605为通讯型；BSZ605C为非通讯型

BSZ605主机面板图

图中  “九孔串口”——为通讯口或充电口，接通讯线或接充电器。

“输入口”——为电荷输入口，接传感器导线。

BSZ605各键对应如下：

‘O’—‘开’；‘C’—‘关’；‘W’—‘存波形’；‘V’—‘振值’

‘Route’—‘测点’；‘Meas.’—‘测量’；‘Func.’—‘功能’

2 产品特点

2.1 自动量程。

2.2 振动加速度、速度、位移、包络一次测量。

2.3 与参考值比较，并自动报警。

2.4 自动定时关机，电池电压低报警，存储器断电保护。

2.5  RS232标准串口与微机通讯。

2.6  频程可用计算机软件设定。

2.7  兼有测振表(单参数连续显示)和数采器(多参数同时采集)两种测量模式。

2.8  12位AD采样。

2.9  快速定性诊断功能：基于歪度、峭度指标的设备定性故障诊断。

3  使用环境条件

3.1 环境温度(5～40)℃

3.2 相对湿度85%（非饱和）

3.3 无腐蚀性气体

3.4 无强电磁场干扰和强振动、冲击源。

- 4 工作条件

- 运行设备现场。

- 5 安全

- BSZ605数采器（除传感器外）不能与正在运行的设备直接接触。现场使用人员请遵守现场（车间）制度。

- 二 工作原理

- BSZ605数采器原理框图如下：

- 三 技术规格

- 性能指标：

1 最大量程/频率范围：(当传感器灵敏度为5pC/m•s-2时)

|  | 最大量程 | 最高分辨率 | 频率范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位移峰-峰值 | 5000μm | 1μm | 10 - 500Hz |
| 速度有效值 | 200mm/s | 0.1 mm/s | 10 – 1kHz |
| 加速度峰值 | 250m/s2 | 0.1 m/s2 | 20 – 5kHz |
| 加速度包络有效值 | 20unit | 0.1unit | 从15-40kHz中解调5-1kHz |

2 测量精度：±5%。

3 传感器类型：压电加速度式。

4 分析频率量程：100、200、500、1k、2k、5k、10k(Hz)。

5 采样频率为分析频率量程的2.56倍。

6 抗混滤波器：8阶椭圆

7 电源：镍氢，充满电可连续使用8小时以上。可存储600组数据（包括序号，测点名，加速度峰值，速度有效值，位移峰峰值，包络的有效值)和48个1024点振动波形。

- 四 外形尺寸

外形尺寸(金属壳)：196×101×45(mm)

- 重    量(金属壳)：1100克(包括电池)

- 五 安装调试

1  将振动信号通过传感器及导线与BSZ605数采器电荷端相连。

进行振动测量时，要正确安装传感器。

1.1 将传感器磁座、传感器导线与传感器连接。

1.2 将被测设备的测点表面清理干净，再将传感器通过磁座吸附到该设备的测点上。

注意：由于磁座吸力较大，安装（或取下）传感器时请用手拿着传感器轻轻地放到（或从）被测设备测点上（取下），切不可用手拉传感器的连接导线。

1.3 测量前，正确设置传感器灵敏度（见第六章中的2.1节 设置传感器灵敏度）。

BSZ605数采器的软件安装见BSZ2软件使用说明。

- 六 使用操作

（一）数采器操作

各功能菜单介绍如下。

1 测点菜单(Route)

用电源〖开〗键打开BSZ605，不作任何操作，它就会自动进入测点菜单。在其它功能菜单时，按〖测点〗键也同样可以进入测点菜单。另外，格式化内存(见功能菜单中的3.3清内存)后，也将进入测点菜单:

序号：1

测点：Point0

参数：速 度 mm/s

无 数据       无 波形

测点菜单中，连续按〖测点〗键可以使光标在不同选项间转换。

开机或按〖测点〗键显示测点序号、测点名和测点参数。测点序号：0---599。光标在序号处时，按〖↑〗或〖↓〗键可改变。最下一行显示该测点有无新测数据和是否存储了新测波形。

2 测量菜单(Meas.)

按〖测量〗键进入测量菜单：

灵敏度：5.00pC/m•s-2

报警因子：1.9

确认测量

进入笔记本功能

2.1 设置传感器灵敏度

一般的讲，不同的加速度传感器有不同的灵敏度。在使用BSZ605进行振动测量前，一定要确认BSZ605数采器中的传感器灵敏度与您使用的传感器灵敏度是一致的。否则会使测量不准确。

其选择方法为： 连续按〖测量〗键将光标调在第一行，灵敏度：5.00 pC/m•s-2处，这时用〖↑〗或〖↓〗键，可完成加速度传感器灵敏度的调整。

如：加速度传感器的灵敏度为4.26，则连续按〖↓〗键将原数字5.00调整到4.26即可。

2.2 报警因子

连续按〖测量〗键将光标调在第二行，用〖↑〗或〖↓〗键调整报警因子。报警因子为0-99之间的数。

2.3 进入笔记本功能

连续按〖测量〗键将光标调在第四行，按〖Enter〗进入笔记本功能。

现象：正常

过程量类型：温度

数值：  19.9/19.9

按确认键返回

2..3.1 连续按〖测量〗键将光标调在第一行现象处，这时用〖↑〗或〖↓〗键，可以选择正常、停用、 漏油 、噪音大、 缺油、 过热、刚换轴承、刚换油封 、负载低、或其它。

2..3.2 连续按〖测量〗键将光标调在第二行过程量类型处，这时用〖↑〗或〖↓〗键，可以选择温度、压力、负载、其他之一。

2..3.3 连续按〖测量〗键将光标调在第三行数值处，这时用〖↑〗或〖↓〗键，可以改变过程量的数值。符号/后面的数字为仪器中原来存储的数值。

2.4 测量确认：

当测点菜单和测量菜单中的内容已经被确认后，即可在测量菜单下按〖Enter〗确认键进行测量。测量完毕后，可按〖存波形〗键存波形，或按〖测点〗键回到〖测点〗菜单。

3 功能菜单(Func.)

按〖功能〗键进入功能菜单，其形式为：

连续测量    速度

简易诊断

评估设备健康等级

清内存

3.1连续测量

连续按〖功能〗键将光标调在第一行连续测量处的右测，这时用〖↑〗或〖↓〗键，可以选择测量参数为加速度、速度、位移或包络四种中的一种。此时按〖Enter〗键进行该参数的连续测量。

下图为测量参数为速度的测量屏幕：

速度      频程：1k

测量值：14.11

参量值；14.1

按键退出

测量值为现场实际测量速度有效值,参量值可以是微机传输过来的该测点的设定值，也可以是上一次的测量值。

此时按住〖功能〗键几秒钟，会出现存波形屏幕：

存   速度    波形

按确认键执行

按其它键退出

按〖Enter〗键存波形，按其它键不存波形。

3.2简易诊断

连续按〖功能〗键将光标调在第二行简易诊断处，按〖Enter〗键开始测量，并做简易诊断，最后给出诊断结论：

经验诊断结论

未见异常

峭度：  2.33

歪度：  1.29

经验诊断结论包括：磨损严重、轴系异常、局部异常、未见异常4种。显示的峭度、歪度指标值为无量纲量。

3.3 评估设备健康等级

连续按〖功能〗键将光标调在第三行按ISO2372评估设备健康等级。按〖Enter〗键进入后，在设备类型处用〖↑〗、〖↓〗键选择设备功率为‘<15kw、15~75、>75kw、透平机’之一，按〖Enter〗键开始测量和评估，最后给出评估结论。

3.4 清内存

连续按〖功能〗键将光标调在第三行清内存处，按〖Enter〗键出现屏幕：

请注意

将删除全部数据

按确认键执行

按其他键退出

此时，按〖Enter〗键后，将各种设置和参数恢复成出厂状态。

4 存波形菜单(W)

在测量完成后，按此键出现存波形屏幕：

存   速度    波形

按确认键执行

按其它键退出

按〖Enter〗键存波形，按其它键不存波形。

5 振值菜单(V)

测量完成后按〖振值〗键出现所测量的振值列表如下：

加速度 10.1/10.0  m/s2

速 度  14.2/14.1  mm/s

位 移  80.2/80.0  μm

包 络  .023/2.0   unit

左侧给出该测点的实测振值，右测可以是该测点微机通讯所传输来的设定值(BSZ605C除外)，也可以是上一次的测量值。

注：标题各菜单括号中的符号对应BSZ605各键。

（二）软件操作

BSZ605数采器可以与BSZ2，SDES软件配套使用(BSZ605C除外)。软件操作见BSZ2，SDES软件使用说明。但由于BSZ605仪器本身无频谱计算功能，故BSZ2软件中的绘基准谱、测点频谱分析和三维频谱分析功能不适用。

- 七 保养维修

1 充电

BSZ605数采器使用了镍氢充电电池。使用时，一般充电8小时可充满，充满可连续使用8小时以上。

2 保修

BSZ605数采器主机(不包括电池、传感器和导线等附件)保修期为三年，压电加速度计保修期为一年半。

3 校准

BSZ605数采器（传感器）需要定期校准，校准周期为一年。

- 八 故障分析与排除

| 故障现象 | 故障排除 |
| --- | --- |
| 传感器磁座无吸力 | 请将磁座底面的保护铁片取下即可。 |
| 不能正常开机 | 按住开机键的时间不够（5秒左右）使CPU充分复位，或电池电压低应及时充电后再试。 |
| 正常开机后有花测点 | 在数采器内没有存储数据的情况下可将仪器初始化。 电池电压低时也会出现花测点。 |
| 测量值不稳 | 检查数采器与传感器连线是否牢固，连接导线有无“短路”或“断路”的情况。 |
| 不通讯 | 通讯线连接不可靠，建议检查通讯线。 计算机软件运行有错误，建议重装机算机软件或检查病毒。 |
| 通讯不正常 | 检查软件中所选择的数采器型号与使用的数采器型号是否一致。 |
| 注：BSZ605C不具备通讯功能。 |  |

如出现其它故障，请详细记录故障现象并及时与北京恒奥德仪器仪表公司联系。

- 九 运输、贮存

1 运输

运输时避免剧烈地振动。

2 贮存

BSZ605数采器平时应放在清洁干燥的地方。

- 十 开箱检查

按所附装箱单内容进行检查。

BSZ605数采器装箱单

数采器1台、压电加速度计1只、磁 座1只、探 针1个、导 线2条、通讯线1条、充电器1个、软件光盘  1张、合格证1张、标准仪表箱1个

BSZ605C数采器装箱单

数采器1台、压电加速度计1只、磁 座1只、探 针1个、导 线1条、充电器1个、合格证1张、标准仪表箱1个