一、概述

台式磨片机可供地质、石油、冶金、建材、高等院校、

科研部门、实验室等用于样品的手动磨片。根据研磨材料的不同，以

及对基片的不同要求，可以选用不同颗粒度的各种研磨材料，一般对

于莫氏 6 以下的各种材料可选用白刚玉微粉磨料，而莫氏硬度 6 以上

的各种晶体材料，可以选用碳化硅或碳化硼等磨料。研磨液的一般配

比：磨料：水=10～20：100。适用于对金相试样进行粗磨、半精磨、

精磨操作，是用户用来制作金相试样必不可少的设备。

本机带有冷却水装置，可以在磨片的同时对试样进行冷却，以防

止因试样过热而破坏金相组织。使用方便、安全可靠。是工厂、科研

单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

二、主要技术指标

1、研磨盘直径：ф250mm；

2、磨盘转速：0～600r/min（最佳工作范围：300～500r/min）；

3、电源及功率：AC380V/550W；

三、安装方法

1、打开包装箱，将机器安放在平整且牢固的平台上即可；

2、接好机器后面的进、排水管，进水口需有阀门可关闭；

3、地线必须可靠接好；

4、初次安装时应用橡胶锤将研磨盘按轴向向下敲打至研磨盘不

松动为止，这样高速运转时才不会出现抖动；

5、将调节旋钮向右旋转即打开电源开关，继续向右旋转磨盘开

始转动，直至所需转速平稳运转。仔细检查机器是否运转正常，有无

异常响动，如正常可开始制样操作。变频调速型参照说明书在面板上

完成相关操作；

6、使用完毕，应关水断电，清洁设备。

四、结构概述

1、该磨片机由底坐、磨盘和塑料压制的挡水罩组成，外部为冷

钢板外壳。

2、电动机固定在底座上，转轴通过三角皮带带动磨盘转动，开

关及调速直接固定在机身上，可移动的喷水管的流量由旋钮调节控

制，废水由排水管排出。

注：1、初次使用本机时由于本磨片机研磨盘与传动轴为锥面联接，

应用橡皮锤将双盘按轴向向下敲打至紧密配合为佳。否则将影响本机

的使用性能。

2、调速范围应定在机器运转平稳、振动小、噪声低的位置。

3、初次使用应检查是否有可靠的电器接地。

4、当发现机器有异常声音时，应立即停机进行检查。