- 感谢您购买悬浮物测试仪产品，在使用本产品前请仔细阅读本操作手册，以便正确使用。

- 开箱检查

- 1．仪器			1台

- 2．玻璃样槽		2个

- 3．样槽盖		1个（黑色）

- 4．电源线		1根

- 5．合格证		1张

- 6．说明书		1本

- 产品概述

- HHSS-2Z悬浮物测试仪适用于污水、环保、钢铁、循环水、化工等行业用来测试水的悬浮物，以便控制水的悬浮物达到规定的水质标准。

- 原理：

- 本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。测量时，当被测水样放入光电比色座，按下读数键，仪表会直接读数。

- 技术参数

| - 测量范围 | - 0-100 PPM |
| --- | --- |
| - 分辨率 | - 0.01 |
| - 重复性 | - ≤2% |
| - 示值误差 | - ±5%FS±1个字 |
| - 电源 | - AC 220V 50Hz |

- 特点：

- 1.微电脑，触摸式键盘使用方便。

- 2.可自动调零和1～5点自动校准。

- 3.本仪器采用独特的半导体发光器（专利申请号99226785.2），其光源寿命较白炽灯（约350小时）高出几个数量级，约几万小时。

- 4.分辨率高。仪表分辨率达到0.01PPM。

- 操作指南

- 面板按键说明

选择键

清零键

读数键

- 注: 仪器选择键为空档,是为了对该系列产品的操作支持,该仪器不需要用.

- 使用方法

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上黑色样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的00.00，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

- 将被测水样倒入玻璃样槽，放入样槽座，盖上黑色样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（悬浮物值）即可。每次读数都需按下读数键。

- 注意事项

- 1．水样倒入玻璃样槽后，请用强吸水的软布或纸擦干玻璃样槽外的水渍（手指勿直接接触玻璃样槽表面，以免在玻璃样槽表面留下指纹，影响测试结果）。

- 2．切断电源后方可清洁仪器。

- 3．清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

- 4．显示器表面易被划伤，禁止用硬物擦拭或触及。

- 5．样槽必须保持干净，使用后用蒸馏水冲洗，洗后倒置避免粉尘进入。

- 6．水样加入样槽，不要让气泡进入，脱泡方法为静置一段时间。

- 7．玻璃样槽放入样槽座时，应把玻璃样槽上有标线的一面面向操作者。

- 质量保证

- 产品自发货之日起的十二个月内，因制造质量发生故障的，由本公司负责全面保修，因客户使用不当或人为故意造成损坏的，本公司将酌情收取修理成本费，本公司产品终身维修。