休止角测定仪使用说明书

一、适用范围：

该产品供生产、经营、使用单位实验室对表面活性剂粉体和颗粒休止角测定。

二、适用标准要求：

GB-T11986-98表面活性剂粉体和颗粒休止角测定方法。

三、技术要求：

符合GB-T11986-98表面活性剂粉体和颗粒休止角测定技术规范。

测定仪技术参数：

1.漏斗：有机玻璃材质、锥度60°，出料口内径10mm

2.漏斗与容器距离：75mm

3.支架材质：不锈钢或铁料表面防锈处理。

4.环境温度：15~25℃。环境相对湿度：不大于70%。

5.照明：符合显微镜操作对光线要求。实验室处于气流和振动条件自然的情况。

6.安放在平稳的通风橱内，不开风机。同实验室无粉尘、腐蚀、挥发性物质。

四、一般性能

1、 符合GB-T11986-98表面活性剂粉体和颗粒休止角测定技术规范。

2、产品满足使用维护方便、安全可靠、经济合理和实用美观的要求。

3、仪器的安装、调试及使用方法。

4、确认准备安放本仪器的实验台水平状态。

5、按照GB-T11986-98表面活性剂粉体和颗粒休止角测定中组装图及技术规范，进行仪器的安装。

五、仪器的安装

1.本仪器支架导杆上面分为四个可调节活动滑套，从上面开始依次为搅拌装置活动滑套、玻璃漏斗60°锥度处固定套、出料口10mm处活动滑套、及标尺活动滑套。

2.将搅拌装置，活动滑套松开并且取下，把玻璃漏斗通过60°锥度处固定，下出料口通过出料口10mm处固定并且目视调节好，使之垂直于底座。

3.将内径100mm，高度25mm的容器参照底板刻度放置于中心店、

4.调节玻璃漏斗下出料口与底板100mm的高度值。

5.按照固定搅拌装置与玻璃漏斗上方，目视调节合适高度，并且固定即可。

6.按照标准要求完成试验即可。