目    录

- 概述

- 性能指标

- 工作原理

- 面板说明

- 使用方法

- 概    述

H系列稳压电源是实验室通用电源。Ⅰ、Ⅱ二路具有恒压、恒流功能（CV/CC）且这两种模式可随负载变化而进行自动转换。另外H1716具有串连主从工作功能，Ⅰ路为主路，Ⅱ路为从路，在跟踪状态下，从路的输出电压随主路的变化而变化，这对于需要对称且可调双极性电源的场合特别适用。Ⅰ、Ⅱ二路每一路均可输出0-32V，0-2A直流电源。串连工作或串连跟踪工作时可输出0-64V，0-2A（1718输出0-48V，0-1A）或0-±32V、0-2A（1718输出0-±24V，0-1A）的单极性或双极性电源。每一路输出均有一块高品质磁电表或数字电表指示输出参数，使用方便，能有效防止误操作造成仪器损坏。

Ⅲ路为固定5V、0-2A直流电源，供TTL电路实验，单板机、单片机电源，安全可靠。

H系列造型新颖美观、热设计、结构设计合理，适用于生产、科研、实验、教学等领域、H系列具有高稳定性，高可靠性，优良的性能，低廉的价格。

- 性能指标

1、Ⅰ Ⅱ路：

| 指 标 型 号 | Ⅰ、Ⅱ路 输出电压 | Ⅲ路 输出电压 | Ⅰ、Ⅱ路 输出电流 | Ⅲ路 输出电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1712 | 0-32V | / | 0-5A | / |
| H1713（A） | 0-32V | / | 0-3A | / |
| H1715（A） | 0-32V | 5V | 0-3A | 2A |
| H1716（A） | 0-32V | 5V | 0-2A | 2A |
| H1719（A） | 0-32V | / | 0-2A | / |
| H1718 | 0-24V | 5V | 0-1A | 2A |

负载效应：  CV≤1×10-4 +2mV

CC≤2×10-3 +3mV

纹波及噪声：CV≤1mVrmS

CC≤1mArmS

输出调节分辨率：CV   20mV（典型值）

CC   50mV（典型值）

相互效应：CV    5×10-5 +1mV

CC    < 0.5mA

跟踪误差：5×10-3 +2mV

指示方式: 电表、数显

特点：稳压、稳流自动转换，采用电流限制保护方式。

2、Ⅲ路：

  - 输出电压：5V

  - 输出电流：0-2A

  - 纹波及噪声：<3mV

3、温度范围：工作温度 0-+40℃

储存温度5-+45℃

4、适用电源：220V ±10%   50Hz±4%

5、冷却方式：自然通风冷却

6、体积：305×197×152 （mm）

7、质量：约9.5Kg

8、可靠性：MTBF（e）：≥2000小时

- 工作原理

- 换档原理：

由于输出电压的变化范围是0-32V，所以采用变压器次级输出的交流电压通过换档后加至整流器，这个过程是由换档电器及驱动电路来完成的，换档时刻是由输出电压的变化过程决定的。

- 恒压、恒流工作的相互转换原理：

当恒压工作时，电压比较放大器对整流管处于优先控制状态。当恒压工作的输出电流达到恒流点设备值时，恒流比较放大器对调整管起控处于优先控制状态，电路的工作模式由恒压转换成恒流。

- 调整电路：

调整电路是串连线性调整器，由误差放大器控制使之对输出参数进行线性调整。

- 比较放大器：

比较放大器相对于调整级其馈电方式为全悬浮式，该电路的优点是，调整范围大、精度高、电路简单、可靠性高、不怕过载或短路。

- 基准源：

由2DW7C的零温度系数基准电压二级管构成，电路简单可靠、稳定度高。

- 指示电路：

电二块高灵敏度磁电式电表或数字式电表组成，可由面板上的直键开关控制，对输出电压或电流进行指示，其指示精度为2.5级。

四、面板说明

电压表：指示输出电压

电流表：指示输出电流

电压调节：调整恒压输出值

电流调节：调整恒流输出值

跟踪工作：串连跟踪工作按钮

独立：非跟踪工作

接地端：机壳接地接线柱

Ⅲ路输出：固定5V输出

五、使用方法

- 面板上根据功能色块分布，Ⅰ区内的按键为Ⅰ路仪指示功能选择，按入时，指示该路输出电流，按出时指示该路输出电压，Ⅱ路和Ⅰ路相同。

- 中间按键是跟踪/独立选择开关按入时，在Ⅰ路输出负端至Ⅱ路输出正端加一短接线，开启电源后，整机即工作在主—从跟踪状态。

- 恒定电压的调节在输出端开路时调节，恒定电流的调节在输出端短路时调节设定。

- 本仪器电源输入为三线，机壳接地，以保证安全及减小输出纹波，和接地电位差造成的杂波干扰，50Hz干扰。

Ⅲ路输出为固定+5V、Ⅰ端接机壳。

Ⅰ、Ⅱ两路输出为悬浮式，用户可根据自己的使用情况将输出接入自己系统的地电位。

串连工作或串联主从跟踪工作时，两路的四个输出端子原则上只允许有一个端子与机壳地直连。