测振本安防爆测振表采用压电效应原理,由本安防爆测振表本体和压电加速度计及专用电路组成，可测量振动的真有效值和等效峰值。可用于各种机电产品的质量检验和通用振动测量，是设备状态监测的理想工具。

该产品符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》标准要求，防爆标志为Ex ib ⅡB T6 Gb,经国家防爆电气产品质量监督检验中心检验合格，并取得防爆合格证。它适用于1区，2区含有IIA,IIB类，T1-T6组爆炸性气体混合物的场所。

二 使用准备

检查电池电压：按下“测”键，观察显示，若显示屏左上角出现左箭头（←），说明电池电压不足，需要更换电池。

三 振动测量与设备状态监测

1 选择测量参数：

本安防爆测振表可以测量三种振动参数（不改变传感器）。

它们是：

振动位移(等效峰-峰值=真有效值×2.828，单位:μm=1/1000mm)

振动速度（真有效值，单位：mm/s）

振动加速度(等效峰值=真有效值×1.414，单位：m/s2)

振动高频加速度(等效峰值=真有效值×1.414，单位：m/s2)

请按需要，选择合适的测量参数。振动速度真有效值（也称振动烈度）常用于机器设备的综合状态评价；振动位移峰—峰值（也称振动双幅值）用于一般振动测量；振动加速度及高频加速度常用于轴承齿轮的状态估计。

2 “测”键具有三个功能：

- 按下：打开电源并开始测量；

- 抬起：保持测量值，20秒后自动关机；

- 再按：继续测量。

3 “参”键选择测量参数。

4 探针顶住被测物的压力应在(0.5-1)Kg左右。

四 注意事项

1 此仪器应避免强烈冲击，高温和浸水。

2 请保持传感器插座清洁干躁，爱护使用。

3 更换电池须在安全场所进行，严禁使用其他型号电池！

安装步骤：

- 打开测振表的后盖（拧开两个螺丝钉）；

- 按正确极性放入一节GP 1604G 6F22(9V)电池；

- 将后盖好后盖，拧紧两个螺丝钉。

4 长期不用应将电池取出，以免电池液流出。

5 不得随便更换影响防爆性能的元件或结构。

6 从测振表本体到压电加速度计的电缆长度应不大于30米。

五 重新标定

当传感器使用时间超过了一年时，请重新标定测振表，以保证其测量精度。

六 技术指标

1 振动传感器：剪切式压电加速度计。

2 测量范围、频响范围和精度

振动位移(峰峰值):(1～1999)μm；      (10～500)Hz((5%)

振动速度(真有效值):(0.1～199.9)mm/s；(10～1000)Hz((5%)

振动加速度(峰值):(0.1～199.9) m/s2；   (10～5000)Hz((5%)

振动高频加速度(峰值): (0.1～199.9) m/s2； (1000～5000)Hz((5%)

3 工作温度： (5～40)℃。

4 电池：

品牌：超霸电池；型号：GP 1604G 6F22 9V；

电池可连续工作25小时。

5 防爆标志：Ex ib ⅡB T6 Gb

7 重量：250克（包括电池、传感器）。

8. 全套包括：908B主机一台、探针两支（一长一短）、使用说明书一份、合格证1张、包装用纸盒一个。