HAD-CQ2A 双导流室长期导流能力测试仪技术说明书


目    录

1、 仪器对油田增产的意义

2、 仪器基本原理
3、 仪器系统流程
4、 主要技术指标
5、 主要技术特点
6、 组成仪器各系统概述
7、 计算公式

8、 操作步骤

9、 电气控制原理图

10、 操作规程

一、仪器对油田增产的意义

压裂作业是油田生产中对低渗油藏增产改造的主要手段之一。压裂作业的增产效果与支撑裂缝的导流能力密切相关，导流能力取决于裂缝的宽度和裂缝闭合后支撑剂的渗透率。因此，只有对不同来源的支撑剂在压裂作业前进行优选和质量控制，才能保证最佳的施工设计，导流能力测量仪是对不同的支撑剂在压裂作业前进行优选和质量控制测试的仪器，也可对工作液（压裂液）对裂缝导流能力伤害情况作出评价。
二、仪器基本原理
裂缝导流仪是按照API标准研制的。它可在标准实验条件下模拟井下压力、温度评价裂缝支撑剂对不同压裂液的导流能力，从而对各种支撑剂压裂液进行性能对比，测试方法如下：

1．用液压机对装有支撑剂的测试室施加不同的闭合压力，使支撑  剂处半稳定状态。

2．对支撑剂层注入试验液，通过各种传感器和计算机定时采集，对每一闭合压力下的裂缝宽度、压差等进行计量。

3．用达西公式计算支撑剂层的渗透率和裂缝导流能力，对压裂液对导流能力的伤害作出评价。

4．重复此过程直到所要求的各种闭合压力和流速都被评估。

5．将测试室加热到油藏温度，再对支撑剂层进行测试。
三、仪器系统流程
本仪器由以下各部件组成：

1．符合API标准的线性流导流室（径向流导流室），测试面积64.5㎝2支撑剂上、下端可加岩模，附拆卸工具。

2．液压机及压力补偿系统；

3．线性位移传感器；

4. 试验液体驱替系统，包括驱替泵及储液容器等；

5. 压差计、压力传感器；

6．回压调节系统；

7．天平；

8．加热及温控系统；

9．真空系统；

10．自动控制系统；

11．数据采集与处理系统。

流程如图所示：

[image: image1.jpg]MisTEE

i

AT





四、主要技术指标
1．液体流速范围：0～12mL/min；

2．测试压力：最大32MPa；
3．操作温度：室温～200℃、精度：±1℃；

4．闭合压力：0～120MPa；

5．支撑剂厚度：0.25～1.27cm；

6．液体压差：ΔP(0－10Kpa)、精度0.25%F.S；

7．气体岩心前压力：P1（0－50KPa）、岩心后压力P2（0－50KPa）；

8．气体流量计量程： 0-3000ml/min；

9．导流能力：0-1200µm2·cm；

10．渗透率：0-2000µm2；

11．位移：±20mm，准确度：0.003mm；

12．工作流体：油、水、压裂液等。

五、主要技术特点
1．仪器自动采集压差、位移、流量、温度等参数，并能自动进行数据处理，计算不同闭合压力下的导流能力。

2．一种闭合压力的三个流量试验完毕后仪器能自动转到下一个闭合压力，继续实验。

3．闭合压力自动补偿，由于支撑剂变形或其它原因引起闭合压力下降，压力补偿系统能自动补偿，维护闭合压力在一定范围内变化。

4．闭合压力下三种流量自动转换，一种流量测试完毕后仪器自动转换到下一个流量进行测试。

5.手动与自动两种操作功能。

6.可模拟地层条件，采用岩模代替钢板评价支撑剂导流能力

六、组成仪器各系统概述
6.1  平流泵 

型号：SSI-1500     流量调节范围：0.001～12mL/min、工作压力：6000PSI、精度：＜±1%，工作电压：220V±10%、50Hz±2Hz、功率消耗：75W。

该泵具有压力测量和过压、欠压保护系统，使泵系统工作安全可靠。工作参数设置采用键盘输入，触摸式按键操作，具有四位数据显示，直观操作方便。与微机通讯接口，利用微机可直接控制泵的运行，在试验过程中按照设定好的程序自动变换测试流量，实现测试过程的自动化。

6.2 储液容器

用于储存被驱替介质。吸受由于泵的压力波动而引起压差波动，提高压差的测试精度。

活塞式中间容器，ZR-3型， 1000ml/16MPa。

6.3  预热器 

在要求加温的试验中，为了保证试验在所需的温度下进行，需对注入流体进行预热，确保注入流体与导流室温度等保持一致，该预热器加热功率500W，控温范围：室温～180℃。

6.4 导流室  

    仪器使用的导流室严格按API标准规定的线性流导流室生产，支撑剂充层厚度0.25～1.27cm可调,测试面积64.5cm2，最大载荷能力1200KN，工作温度180℃、内部最大压力32MPa、上下活塞、金属板、导流室均采用高强度不锈钢材料制作，有一定的耐蚀能，具有很大的耐压能力，确保在试验压力下不产生塑性变形，导流室滤网采用不锈钢金属粉沫压制而成，厚度3mm，滞留颗粒粒径小于65µm。
6.5  差压传感器 

选用DP1300-A-C-2-S2型差压变送器，其量程10Kpa，精度0.2%F·S。该变送器使用对象为液体或气体。

输出：4～20mADC、电源：24VDC

6.6  真空系统

真空系统用于对导流室、管线内的气体进行排空，确保试验在测试液单向流下进行，保证测试压的稳定。

该系统由一台2XZ-2型旋片式真空泵和一只真空缓冲容器组成。缓冲容器采用透明有机玻璃制作，抽空饱和水时，可一直抽至缓冲容器内有水出现为止。

6.7  天平

选用进口BS2202S型精密电子天平。

该天平最大量程2200g，精度0.01g，具有标准接口号计算机相连，可适时采集排出液体量，计算液体流量。

6.8  回压控制系统

用于控制导流室出口压力，该系统主要由顶部加载式回压控制阀，手摇泵，缓冲容器等组成。当导流室出口压力达到回压阀顶部控制压力时，回压阀自动打开泄压，确保出口压力恒定。控制压力必须用气体控制，以确保控制精度，控制压力值由压力表显示。
6.9  液压机

最大载荷：2000KN、承压板间最大距离：300mm、活塞直径：Φ185mm、最大行程：50mm、功率 0.75KW、电源：380Ac 50Hz，加载速度:3.5MPa/min。

6.10  压力补偿系统

由压力补偿泵、压力变送器及控制电路板组成。压力变送器不断测量实际闭合压力值并与设定的闭合值相比较，当闭合压力值低于误差标准时，控制电路将自动启动补偿泵补偿，保持闭合压力的稳定，补偿泵的另一个作用是当闭合压力需要上升至上一级闭合压力时，由补偿泵自动增压并判断。

6.11  位移计

采用精密数字式位移计，该位移计由差动变送器（LVDT）和电测仪组成。电测仪器由电子测量式线路和数字面板表等组成。

位移测量范围：0～±20mm、线性度〈0.05%、分辩率：0.001mm。

传感器对静电感应和电磁场具有较强的抗干扰能力。

6.12 气测渗透率调压系统

    采用两级调压，第一级采用普通调压阀粗调，第二级采用高精度定值器精调，保证测试压力的恒定。

6.13 选用D07型气体质量流量计

用于精确测量气体流量，该流量计具有不因温度或压力的波动而失准，重复性好、精度高、响应时间快等特点。

重复精度：±0.2%F·S，准确度：±1% F·S，量程3000mL/min。

6.14 压力变送器

    用于气体渗透率测量时，导流室进口压差的测定，选用DP1300型，精度：0.1%F·S，量程：50Kpa，输出：4～20mA，电压：24VDC

6.15 数据采集控制与处理系统

该系统由数据采集和控制卡PCI-1711、通讯转接卡MOSA C104/PCI、端子板PCI-8710、工控机、打印机及控制、采集处理软件组成。

※ 用于自动采集：
1.导流室进出口压差；

2．液体流量；

3．导流室左右位移；

4．导流室进出口温度；

5．补偿泵压力；

※ 用于自动控制

1．平流泵流量自动变换；

2．闭合压力自动变换；

3．闭合压力自动补偿；
※ 用于数据处理

1．导流能力 

2．气体渗透率

3．液体渗透率

4．绘制各种实验关系曲线 

※软  件
全中文界面、操作灵活、方便友好。能在Windows2000/XP下运行。对话框具有提示、自检、报警错误操作处理、流程示意图等功能。输入和提示使用能完成支撑剂原始数据和环境参数的输入，并与采集的各种参数计算结果，并以磁盘文件形式长期保存。可随意打出测试报告或相应曲线——各种数据（包括：温度、压力、流量、位移、渗透率、导流能力）的表格，不同流体在不同闭合压力、压差、温度、流量等条件下与裂缝导流能力的关系曲线，不同流体在不同闭合压力、压差、温度、流量等条件下与各种类型支撑剂渗透率关系曲线。

七、计算公式

导流能力：

 
[image: image2.wmf]KW

f

=

5.555μQ

△P

μm cm

2


液体渗透率：


[image: image3.wmf]K

=

5.555μQW

f

△P

μm

2


式中：

Q​ — 流量cm3/min；
μ— 精度 mpa.s；
△P— 压差Kpa；
气体渗透率：


[image: image4.wmf]2QP

O

Lμ

A(P

1

 -P

2

 )

2

K

=

2

  

  μ＝0.0176＋（T-11）÷20000
式中：

    Q — 气体流量；        T — 导流室温度

    PO— 大气压；           L — 岩样长度；

    P1— 进口压力；         P2— 出口压力

八、操作步骤
1．导流室空白试验，空样品室标定

1.1 将导流室上、下活塞、密封圈、金属板装入导流室，不加支撑剂；

1.2 将安装好的导流定放在液压机两平板之间；

1.3 打开油泵开关升压到小于第一个闭合压力以下某个压力停泵，关油泵截止阀；

1.4 打开自动开关，开补偿泵电源，补偿泵自动升压至第一个闭合压力停泵；

1.5 调节位移传感器，使位移显示为正数；

1.6 用卡尺测量导流室上压板到导流室上表面距离；

1.7 补偿泵按设定好的程序（程序参数设置详见软件说明），依次加载至每个闭合压力，计算机自动采集各闭合压力下的位移量，作为测量支撑剂充填厚度的基础值。

2．导流室的准备

2.1 在液体进口、出口及每一个测压孔放入一个不锈钢滤网；

2.2 将带有密封圈的底部活塞放入导流室内；

2.3 将一片金属板放在底部活塞的上面；

2.4 在导流室内加入一定量的支撑剂；

2.5 用刮平工具将试验用的支撑剂刮平；

2.6 将另一片金属板放在刮平的支撑剂上面；

2.7 将带有“O”型圈的活塞放入导流室内；

2.8 将安装好的导流室放在液压机两平板之间；

2.9 打开油泵开关升压到小于第一个闭合压力以下某个压力，停泵、关油泵截止阀；

2.10打开自动开关，开补偿泵电源，补偿泵自动升压至第一个闭合压力停泵；

2.11用游标卡尺测量导流室上压板到导流室上表面距离。

3．抽空饱和水

3.1 关闭容器上阀门，回压阀加上控制压力，打开导流室测压孔阀，真空泵阀；

3.2 打开真空泵对导流室抽空；

3.3 抽空约30min左右，打开阻尼器上进液阀，并打开平流泵，向导流室注试验介质（阻尼器里预先注满试验介质）；

3.4 继续抽空，从真空缓冲容器中看到有试验介质流出时，关真空泵、关抽真空阀，继续饱和水；

3.5 将回压阀控制压力放空，直到回压阀出口有试验介质流出，且流量恒定时，饱和水结束。
4．导流能力测试
4.1 将实验参数包括各闭合压力、测试流量、承压时间等输入计算机，详见软件说明书；

4.2 接通平流泵、位移计、天平、补偿泵电源、将自动手动开关打开自动位置；

4.3 点试验开始键，仪器按预先设定好的程序依次测定各闭合压力下的导流能力渗透率。

5．加热

打开加热开关，在温控仪上设定好所需温度，温控仪自动控制导流室加热至所需温度。

为保证试验温度的准确，本仪器设计有一预热器，用来预热驱入导流室的介质，预热器的温度也由温控仪设定并控制。

导流室的进、出口各有一个温度传感器，用来测定进、出口温度，参与导流能力及渗透率的计算。
九、电气控制原理图

[image: image5.wmf]D

2

J

1

J

2

XTA-75O1

XTA-75O1

压力表

压差

平流泵

位移

天平

A

B

C

O

熔断器

J

1-1

A

′

 

 

B

′

 

C

′

 

 

J

1-2

J

1-3

J

3-1

J

3-2

J

3-3

压力补偿泵

N

电

源

开

关

真

空

泵

导

流

室

预

热

器

J

4

D

1

A

′

 

 

O

计算机

接口

压力表

控制

起

停

J

3

J

2-1

压

力

补

偿

手

动

自

动

J

2-1

J

4-4

D

3

A

B

C

熔断器

J

4-1

J

4-2

J

4-3

KM

KM

KM

油压泵

热继电器

+

-

+

-

SSR

SSR

8

9

9

8

导

流

室

加

热

预

热

器

加

热

7502

A

′

 

 

O



[image: image6.wmf]液体流量

岩模位移

岩模温度

岩模压力

压力补偿

流量切换

数据采集系统

输出控制系统

工控机（打印机）


北京恒奥德仪器仪表有限公司    010-51658042/51655247  www.51658042.com             - 16 -

_1234567892.vsd
K=�

5.555��QWf�

��P�

��m �

2�


_1234567894.vsd
D2�

J1�

J2�

XTA-75O1�

XTA-75O1�

�������

�����

�������

�����

�����

A�

B�

C�

O�

�������

J1-1�

J1-2�

J1-3�

J3-1�

J3-2�

J3-3�

�����������

N�

���������

�������

�������

�������

J4�

D1�

O�

�����������

������
�����

���

���

J3�

J2-1�

���������

�����

�����

J2-1�

J4-4�

D3�

A�

B�

C�

�������

J4-1�

J4-2�

J4-3�

KM�

KM�

KM�

�������

���������

7502�

+�

-�

+�

-�

SSR�

SSR�

8�

9�

9�

8�

�����������

�����������

O�


_1234567895.vsd
���������

���������

���������

���������

���������

���������

�������������

�������������

�����������������


_1234567893.vsd
2QPOL���

A(P1 -P2 )�

 �

2�

K=�

2�


_1234567891.vsd
KWf=�

5.555��Q�

��P�

��m cm�

2�


