H25854型

片剂硬度测试仪

用户使用手册

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:010-51658042/51655247

网址:www.51658042.com

目　　录

目　　录…………………………………………………………………………………………１

前　　言…………………………………………………………………………………………２

产品注册………………………………………………………………………………………２

技术服务………………………………………………………………………………………２

安全使用………………………………………………………………………………………２

联系地址………………………………………………………………………………………２

介　　绍…………………………………………………………………………………………３

简　　介………………………………………………………………………………………３

功能说明………………………………………………………………………………………４

技术指标………………………………………………………………………………………６

环境要求………………………………………………………………………………………６

电源要求………………………………………………………………………………………６

安　　装…………………………………………………………………………………………６

检查核对………………………………………………………………………………………６

仪器放置………………………………………………………………………………………６

电源连接………………………………………………………………………………………７

调　　校…………………………………………………………………………………………７

硬度值调零……………………………………………………………………………………７

硬度值校正……………………………………………………………………………………７

操　　作…………………………………………………………………………………………７

开　　机………………………………………………………………………………………７

模式预置………………………………………………………………………………………７

测　　试………………………………………………………………………………………７

关　　机………………………………………………………………………………………８

操作示例………………………………………………………………………………………８

维　　护…………………………………………………………………………………………８

故障排除…………………………………………………………………………………………８

装 箱 单…………………………………………………………………………………………９

质量保证书……………………………………………………………………………………１０

用户注册卡……………………………………………………………………………………１０

H25854型片剂硬度测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　１

前　　言

非常感谢您选择了我公司研制生产及销售的H25854型片剂硬度测试仪！

在使用本产品之前，请您详细阅读本用户手册，以便您能够获得更好的使用体验，提高您的工作效率。

产品注册

在使用本产品之前，请您务必用几分钟的时间填妥随机所附的用户注册卡并邮寄到我公司。这样我公司才可以更有效的为您提供技术支持等服务。

技术服务

作为我公司的用户，在产品质量保证期内使用本产品如果遇到问题，可以电话联系我公司的市场部。为确保该服务可以得到落实，请您务必填妥并寄回用户注册卡。

如果您对本产品有疑问，请您先在本用户手册中查找答案。如果不能满意，请联系产品销售商或我公司的市场部。

安全使用

在安装和使用仪器之前，确信您已经详细阅读了本手册。如果有任何关于使用和手册中的问题，请您与我公司的市场部联系。

●　小心运输，严禁倾斜倒置、冲击碰撞本产品。

●　查看及保护好所有的安全警示标签。

●　严禁使用破损和泄露的产品，严禁使用损坏或磨断的电源线。

●　在进行维护及移动搬运前，请将电源切断。

联系地址

H25854型片剂硬度测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　２

介　　绍

简　　介

H25854型片剂硬度测试仪由机箱、控制系统、传感器部件、传动部件、探头部件等组成，由采用单片微型计算机等组成的精密自动控制系统对各部件进行集中控制；仪器自动化程度高，控制简单，操作方便，测试准确，灵敏度高，造型简洁，噪音较低。

H25854型片剂硬度测试仪机箱由底板、底脚、箱体、前面板、后面板等组成。

前面板包括：

●　液晶显示窗

●　单位转换键

●　调试指示灯

●　片数/翻页控制键

●　启动指示灯

●　启动控制键

●　查询控制键

●　调试状态键

●　调零功能键

●　校准功能键

●  复位控制键

●  产品名称

●  生产单位

后面板包括：

●　电源开关

●　交流电源输入插座（含保险管插座）

H25854型片剂硬度测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　３

功能说明

●　液晶显示窗

H25854型片剂硬度测试仪的显示模块设计，从大信息量、高智能化的需要出发选配了高分辨率的液晶显示屏，用户可根据屏幕提示享受智能化操作，每一个操作过程均给出汉字提示和量化指标。

●　调试状态键

调校状态按键，为启动非测量状态的功能按键，进入此状态，方可实现仪器的调零和对仪器的基准进行校准。

●　调试指示灯

调校指示灯◎，为显示系统工作状态的指示灯。调校指示灯亮时，表示系统处于调校状态，可在此状态下进行调零和校准作业，在此状态下，无峰值锁定功能。调校指示灯灭时，进入硬度值正常测试状态。

●　片数/翻页控制键

按片数键时，可以循环选择系统处于单片测试或成组多片测试的模式。

单片测试模式，每次测量１片药片；成组多片测试模式分为１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００共１０种方式，每组分别测量相应片数的药片，并对每组测试数值进行数据统计和数据处理。

在查询状态中，本键用作翻页键使用，用于查询多次试验的试验数据，翻页功能循环使用。

●　启动指示灯

启动指示灯◎，为显示系统工作模式的指示灯。共有启动、停止两种模式。启动指示灯亮时，表示系统处于测试模式；启动指示灯灭时，表示系统处于停止模式。

●　启动控制键

启动控制键启动，为控制系统测试工作状态的功能键。按启动键时，可以启动系统开始测试工作；再按启动键时，可以停止测试工作。

●　查询控制键

查询控制键，为控制系统查询往次试验数据或打印数据的功能键。测试完成后按查询键时，可以查询到之前的实验数据.

H25854型片剂硬度测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　４

●　单位转换键

硬度值单位转换键，为实现硬度值测量单位牛顿（Ｎ）和公斤（ＫＧ）的换算。测量前后此功能均可使用。

●  复位控制键

复位控制键复位，为控制系统测试工作状态的功能键。按复位键时，可以停止测试等工作，并回复到初始状态。

●  调零功能键

调零功能键，仪器未测试时，若出现硬度值显示不为零的情况。按下此键，屏幕清零，显示为００００。此功能需在进入调校状态下使用。

●  校准功能键

调校功能键，用以对于仪器的基准参数进行校准。此功能需在进入调校状态下使用。

●　电源开关

电源开关是控制整个仪器工作的总开关，当电源开关置于Ｉ位置时，电源接通，仪器开始工作；当电源开关置于Ｏ位置时，电源切断，仪器停止工作。

在连接交流电源前请务必确认电源开关处于Ｏ位置！

●　交流电源输入插座

交流电源输入插座通过随机所附的交流电源线与２２０Ｖ交流电源相连，为仪器提供工作电源。

电源保险插座位于交流电源输入插座的下侧，其中有随机配套的一个3Ａ保险管及一个备用保险管，以防止由于意外情况对仪器造成的损坏。

在连接交流电源时，请务必确认交流电源线与交流电源输入插座连接可靠！

在更换保险管时，请您务必核实保险管的规格与型号，以免造成不必要的损失！

●　控制系统

控制系统由变压器、控制板（包括ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＡＤ等）、显示板等组成，用来控制及协调仪器其它部件工作。

●　传感器部件

传感器部件由精密压力传感器等组成，用来将压力转换成电信号。

●　传动部件

H25854型片剂硬度测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　５

传动部件由电机、传动装置等组成，用来给药片施加挤压力。

●　探头部件

探头部件由探头、平台等组成，探头与传动部件相连，平台与传感器相连并用来放置药片，使用时要特别小心，确保探头及平台上的力不超过２００Ｎ。

技术指标

硬度值测试范围：　２～１９９．９Ｎ    ０.２～２０ＫＧ

硬度值测试精度：　±０．５Ｎ

探　头　行　程：　４０ＭＭ

测　试　时　间：　≯３０秒／片

每组最多测试片数：　１００片

连续工作时间：　大于２４小时

电　　　　　源：　２２０Ｖ／５０Ｈｚ／４０Ｗ

外　形　尺　寸：　５００×４００×１６０ＭＭ３

重　　　　　量：　１０ＫＧ

环境要求

使用温度　　＋１８℃～＋２８℃

储藏温度　　－１０℃～＋５０℃

相对湿度　　２０％～８０％

电源要求

电压范围　　２２０Ｖ±１０％ＶＡＣ　５０Ｈｚ

最大功率　　４０Ｗ

使用国标优质单相三孔交流电源插座供电，并保证可靠接地！

安　　装

检查核对

打开包装，取出用户手册、仪器及附件，按照用户手册所附的装箱单仔细核对，并对仪器及附件外观进行检查。如有差错及破损，请立即与我公司市场部联系。

仪器放置

仪器应放置在坚固的水平工作台或桌面上，在仪器与台面之间应放置减震垫。

仪器应定期清洁，以避免过度积尘，影响仪器的正常使用。

H25854型片剂硬度测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　６

电源连接

将随机所附的交流电源线的一端插在仪器后面板的交流电源输入插座上，另一端插在供电交流电源插座上。

调　　校

硬度值调零

首先启动仪器，进行预热，如此时硬度液晶显示窗显示数值不为００００。此时需使仪器进入调试状态，在调试功能灯亮时，按下调零按键，使硬度液晶屏显示数值为００００。再按调校功能键，退出调试状态。

硬度值校正

①　将砝码挂钩安装在仪器左侧校正杆上。

②　用手扶住仪器并将其垂直竖立，使其左侧向下放在平整柔软的桌面上，并使砝码挂钩　　悬露在桌面以外。

③　开机，首先按下调试功能键，使仪器进入调试状态，在按下调零按键，使硬度显示值为０００．０Ｎ（００.００ＫＧ）。

④　在砝码挂钩上悬挂５ＫＧ的标准砝码，硬度显示值应为０４９．０Ｎ（±０．５Ｎ　　）。注意要小心操作，不要用力碰撞。

⑤　若显示值不对，按下校准功能键使硬度显示值为０４９．０Ｎ（±０．５Ｎ）

⑥　去掉５ＫＧ的标准砝码，按下调零按键，使硬度显示值为０００．０Ｎ。

⑦　重复⑤～⑥步骤，直至卸载时为０００．０Ｎ，加载时为０４９．０Ｎ。

⑧　将仪器水平放置于桌面上，按下调试功能键，退出调试状态，至此硬度值校正完成。

操　　作

开　　机

将仪器的电源开关置于Ｉ位置，电源指示灯亮，仪器启动，预热约３０分钟后，即可正常使用。

片数预置

仪器开机后，系统处于初始状态，系统控制模式自动预置为单片测试模式，即每次测试１片。

如果需要改变预置模式，则可以按一下模式键，预置模式变为成组多片测试模式，即每组测试１０片；反复按模式键，则可以在１、１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００片／组等模式之间循环选择。

测　　试

首先将被测药片放置在测试平台上，位于探头与测试平台之间；然后按启动键，探头自动向左移动，开始检测药片直径，并向被测药片施加挤压力，此时液晶屏上硬度显示数值逐渐增大；当被测药片被挤压破碎时，硬度显示数值最大并被系统锁定，仪器内部蜂鸣器鸣响一声，此时硬度显示数值为该被测药片的硬度值；第一次测试完毕。

H25854型片剂硬度测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　７

如果选择成组多片测试模式，则仪器自动开始第二次测试；探头自动换向并向右移动约１０毫米，然后探头自动换向并向左移动，开始第二次测试；在此过程中，应用随机所附的毛刷迅速清除残留的破碎药片，并将第二片被测药片放置在测试平台上，以便进行测试。

在成组多片测试模式下，每片测试完毕后，液晶屏上片数显示数值自动减１；此时显示数值为该组测试的剩余片数。

关　　机

将仪器的电源开关置于Ｏ位置，电源指示灯灭，仪器关闭。

操作示例

①　开机及预热；

②　硬度值调零；

③　片数预置；

④　将被测药片放置在测试台上，开始测试，读取硬度值；

⑤　清除碎片，成组测试请重复④；

⑥　成组测试完毕，查询测试结果；

⑦　重复同样的测试请重复④～⑥。

⑧　测试完毕，关机。

维　　护

必须定期清洁箱体和部件，不要用钢刷清理，否则会损伤仪器。

每次测试完毕后，必须将探头部件及传动部件擦拭干净，防止损伤仪器。

故障排除

●　开机不启动

检查电源电压及连线等是否正常，保险管是否完好。安装时请参考仪器产品铭牌标定的额定电压值。

●　探头部件不运动

检查电机及连线电容等是否完好。

如果以上故障排除措施使用后，仪器仍不能正常工作，不要自行拆卸，请与我公司市场部联系。

H25854型片剂硬度测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　８

H25854型片剂硬度测试仪装箱单

标准的H25854型片剂硬度测试仪包装包括：

●　H25854型片剂硬度测试仪———————————————————————１台

●　２２０Ｖ交流电源线——————————————————————————１条

●　毛刷—————————————————————————————————１把

●　小盒—————————————————————————————————１个

●　挂钩—————————————————————————————————１个

●　H25854型片剂硬度测试仪用户手册———————————————————１本

●　质量保证书——————————————————————————————１份

●　用户注册卡——————————————————————————————１份

●　产品合格证——————————————————————————————１份

H25854型片剂硬度测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　９

质量保证书

●　质量保证范围为H25854型片剂硬度测试仪。

●　质量保证期从用户购买产品之日开始，为期一年（以购货发票日期为准）。

●　质量保证书在用户填妥用户注册卡并邮寄到我公司，始为有效。

●　在质量保证期内，仪器在正常使用时发生故障，凭本质量保证书由我公司负责提供免

费维修服务，但因水灾、火灾、地震或其它灾害而导致的损坏，不在此保修范围内。

●　在质量保证期内，如有下列情况之一者，我公司将视情况收取材料费和维修费。

●　未出示本质量保证书，或与本质量保证书不符或有虚伪记载及涂改时；

●　未依据用户手册上所指示的工作环境使用所致的损坏；

●　未经我公司同意，擅自拆卸、安装、填附、扩充、移动或修改所致的损坏；

- 未经我公司同意，非我公司技术人员维修所致的损坏。

●　因过载或碰撞造成的传感器故障。

●　本质量保证书遗失无从补发，请妥为保存。

●　本质量保证书仅适用于中国大陆地区。

注意事项

●　正确的使用方法与妥善的保养，有助于延长仪器的使用寿命，敬请依用户手册的说明

使用。

●　工作环境的电源电压不稳定时，请安装稳压器；请特别注意用户手册中有关电源、温

度、湿度的规定并妥善维护仪器；供电电源应可靠接地。

●　仪器及环境应时常保持清洁。请勿任意拆下机件或移动仪器内部元件。

●　如果仪器有不正常的情况发生，请勿继续使用，尽快通知经销商或我公司，告知仪器

型号、出厂编号及故障现象。

用户注册卡

用户名称

用户地址

邮政编码　　　　　　　　　　　　　　　　电子邮件

电　　话　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真

产品名称

产品型号　　　　　　　　　　　　　　　　产品编号

用户盖章

H25854型片剂硬度测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　１０