在线浊度仪

基本操作说明书
在线浊度仪
一、测量原理
[image: image3.jpg]o

----------------
----------------
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
----------------
----------------

G |



HAD系列浊度测量仪，中、低浊度范围内（小于10NTU为低浊度，11-100NTU为中浊度，大于100NTU为高浊度）采用90°散射光原理。光路原理如下图：

Io——入射光

It——透射光

Is——散射光

D——溶液浑浊度

一束特定光谱的平行光通过溶液时，一部分被吸收和散射，一部分透过溶液。与入射光成90°方向的散射光的强度符合雷莱公式：

	Is=
	KNV2
	Io

	
	入4
	


Io——入射光强度      Is——散射光强度        N——单位溶液微粒数

V——微粒体积         入——入射光波长        K——系数

在入射光恒定的条件下，在一定浊度范围内，散射光强度和溶液的浑浊度成正比。上式可整理改写为：

	Is
	=K´N
	（K´表示常数）

	Io
	
	


根据这一公式，我们可以通过测定水样中微粒的散射光强度来测量水样的浑浊度。这是本产品的基本测量原理。HAD系列浊度仪高浊度测量采用的是散射和透射结合型原理。

二、基本电路方框图
散射光结构仪器工作原理图


[image: image1.wmf]
在线浊度仪
透射光结构仪器工作原理图 


[image: image2.wmf]
光电传感器由光源、透镜、光电元件等组成，当光线通过被测液样时，与入射光成90°方向的散射光作用于光电元件，产生了随浊度变化的电信号，该信号与基准信号一起送入信号处理器。

信号处理器以集成电路为核心，构成性能稳定的电子线路，对信号进行放大、滤波、运算、补偿等处理，使其在整个测量范围内与被测液样的浊度成线性关系。

稳压电源由变压器、整流器、滤波器、稳压模块等组成，将200伏至220伏范围内变化的交流电变换成仪器所需要的直流工作电压。

三、主要技术性能
HAD型浊度仪是根据国家对水质的具体要求和目前我国饮用水生产过程，以及我国水源情况而设计的。它们既重点保证了出厂水的测量精度要求，又兼顾了沉淀水和源水检测的需要。采用四位数字显示，读数简捷、准确，精度较高，0-1NTU内保持三位有效小数，11-100NTU内保持二位有效小数。

显著特点：①、自动清洗传感器②、一键恢复到出厂设置③、多参数同时显示         ④、三组继电器控制⑤、开机自检排障⑥、在线数值修正⑦、按键音效回馈

	测量范围
	0.00～20.00NTU、0.0～200.0NTU、0～2000NTU（可选）

	分辨率
	0.01NTU、0.1NTU、1NTU

	显示方式
	320×240超大点阵液晶背光显示（目前行业内分辨率最高的点阵）

	发光光源
	激光二极管（LED） – 10年寿命

	控制范围
	两组继电器全量程内任意数值

	自动清洗时间
	1秒～99分59秒（自行设定）

	清洗间隔时间
	1～720分（自行设定）

	信号输出
	4～20mA（可逆）

	通讯接口
	双向RS-485，Modbus（选配）

	最大水压 
	内置压力调节阀，最大压力为1380KPa 

	样品流速 
	100毫升/分 ~ 1升/分 

	样品温度
	+1 ~ +50℃ 

	工作电压
	AC220V±10%    50/60Hz

	外形尺寸
	144×144×145mm

	开孔尺寸
	138×138×145mm

	安装方式
	嵌入式安装

	使用环境
	①环境温度：-5～55℃

②空气相对湿度：≤90%

③除地球磁场外周围无强磁场干扰 


四、使用方法
（一） 安装和固定

1、把仪器固定在墙上，用软管连接水源与进水口，在水源处安装一个进水阀，进水口处必须用扎箍（厂家配）拧紧，以防漏水。再把软管接在溢流口和出水口上（软管长度视工作环境定），同样必须用扎箍（厂家配）拧紧。夹住出水口一半，慢慢打开水源开关，水就进入水箱，一部分从出水口流出，另一部分随水位升高而从溢流口溢出，待溢流口有少量溢流水流出时，水箱已满，此时出水口与溢流口同时有水流出。你可以调节水源进水阀和出水口夹子的开度，来调节水量，但溢流口的少量溢流水不能中断（注•这是关键）如溢流口无
溢流水流出，请加大进水量或夹子将出水口塑料管夹紧一点，减少出水口水流量，确保溢水口有溢流水流出，水路畅通，仪器正常工作。
2、接线说明
仪表接线表从左往右
	1
	GND黄色和黑色
	1
	GND
	1
	高点继电器常开端

	2
	INPUT
	2
	+24V
	2
	高点继电器公共端

	3
	
	3
	+4-20mA
	3
	高点继电器常闭端

	4
	
	4
	-4-20mA
	4
	低点继电器常开端

	5
	
	5
	
	5
	低点继电器公共端

	6
	
	6
	
	6
	低点继电器常闭端

	7
	
	7
	+
	7
	温度继电器公开端

	8
	
	8
	-
	8
	温度继电器公共端

	9
	T
	9
	T485
	21
	清洗继电器公开端

	10
	R
	10
	R48
	10
	清洗继电器公共端

	11
	+5V红色
	11
	+12V
	11
	L电源

	12
	GND蓝色
	12
	IGND
	12
	N电源


（二）使用方法 

1、初次使用仪器，请试运行24小时后再进行测试。

2、定标：用非连续式浊度仪测出水口水的浊度，旋动校准电位器，使表头的数字显示在出水口水的浊度值即可。

4、浊度仪运行正常后，输出4-20mA. 20mA对应的就是量程.

5、仪器使用约一万小时后，如果光路窗口受污程度超标，运算电话工作误差大，这时请清窗。

7、清窗时关闭水源，切断电源，拧下仪器上方三个螺丝后，取下仪器盘面，按机芯上指示，用板手旋下不锈钢压片的两端螺丝，清窗口打开，当心O型圈掉下,用镊子夹着酒精棉球清洗光路窗口后，装上清窗口，用板手旋紧不锈钢压片的两端螺丝,要注意平衡,锁闭清窗口，清窗工作结束。

请按使用方法定标、仪器工作、务必按使用方法定标，仪器已在出厂前用专用设备调好

零点，不需用户调零。

8、请勿拆卸仪器，以免影响或损坏仪器性能。

五、注意事项
1、 进水口、出水口、溢流口的扎箍一定要扎紧，不能漏水。

2、 排气口有水出来时，关小进水阀，保证无水流出。

3、 溢流口一定要有水流出。

六、常见故障及排除
	现  象
	可 能 原 因
	排 除 方 法

	指示灯不亮
	未接通电源，电源插头与插座接触不良。
	插好电源线，检查插头、插座。

	数字跳动
	水箱中有气泡或水位太低。
	进水口水流关小，有充分排气时间。溢流口有水流出。

	误差大
	零位没有校准， 或误动了校准电位器。
	重新校准。


�














_1209577921.unknown

_1209578518.unknown

