负压气体自动采样器

采集煤矿井下空气中的气样，携带到地面上通过气相色谱仪等仪器对气样中的氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯等做定性定量的分析，是保障煤矿安全生产正常进行的一项基础性工作。多年来，采集煤矿井下空气气样的常规方法是手工球胆采样法，这种采样方法存在着劳动强度大、样品真实性差、不安全等多方面的缺点

2 环境条件

2.1 采样器在下列条件下应能正常工作：

a)环境温度：0℃～+40℃；

b)平均相对湿度：≤95%RH，（+25℃时）；

c)大气压力：80kPa～106kPa；

d)使用环境：具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下。

2.2 贮存温度：-40℃～+60℃。

3. 本安参数

电池组由5节镍氢电池串接4Ω限流电阻,环氧树脂胶封而成,环氧树脂厚度应≥3㎜；

电池组开路电压U0：7.0V；

电池组短路电流I0：2.3A;

工作电压：6.0V；工作电流：840.00mA；

4、基本性能

采样器出口气体流量为22L/min；误差：±2L/min。

5. 工作时间

采样器电池正常充电后，其工作时间应不小于40 min。正常工作时间内，采样器不应出现欠压关机，基本性能应符合第4条的规定。

6. 欠压报警功能

采样器出现欠压时，能发出光报警信号；光信号在暗处能见度应不小于20m远。

7. 外形尺寸及重量7.1外形尺寸： 215mm×130mm×110mm。7.2重量：1.6Kg

8. 工作原理

1.镍氢电池组　2.直流电动机　2.抽气泵　4.泵进气口

5.拉杆　 6.进气胶管　7.泵出气口　8.贮气装置

采样器工作原理（如上图所示）：把贮气装置（如球胆）通过胶管连接到采样器的出气口后，开启采样器的电源开关，采样器中的抽气泵在较短的时间内就能向贮气装置中充满空气样品，关闭采样器电源开关，拆下贮气装置后绑扎、紧固好，气样采集工作即告完成。

9.使用方法

采样器具体的采样方法有以下四种：

9.1  球胆采样方法为：按下电源开关后，镍氢电池组1向直流电动机2供电；带动抽气泵3做往复运动。待采集的空气从抽气泵的出气口压进球胆8内，20秒钟之内就可采集一球胆气样。球胆直接与抽气泵出气口连接，插拔、绑扎十分便捷。用户若采用我公司特制的具有内置喉管的采样球胆采集气样，采样后对球胆的绑扎将会更加便捷、牢靠。

进气胶管配置为2m长，有拉杆配合，能满足一般情况下采样的需要，用户还可根据实际情况将进气胶管设置到100m以上，采集特殊环境里的气样。

9.2本采样器还可与我公司所独创的一种密闭箱体相结合，以实现现场就地采集并监测密闭、采空区、上下隅角、冒顶处等特殊环境里气体变化的情况。具体做法是：把本采样器和检测氧气、一氧化碳、温度的便携仪、传感器等同时放置到这个密闭的箱体里，有采样胶管从箱体里伸展到采样点，一开动本采样器就可把采样点的气体抽采到箱体内，供给前述仪器进行监测或检测，通过密闭箱体的窗口，可以观察到检测值。

9.3  双头瓶采样法为我公司所独创并具有技术创新的一种采样法，它与球胆采样法相比较，具有采样省时省力、样品真实、便于携带、不易泄露等一系列优点。双头瓶采样方法为：把双头瓶的进气口连接到采样器的出气口，开启双头瓶的进气口阀门和出气口阀门并开启采样器，让双头瓶出气口流出气体约5s，关闭出气口阀门，再过10s关闭进气口阀门，双头瓶采样即告完成。

9.4 比长式检定管检测采样方法为：当抽气泵工作后约20秒时，把抽气唧筒或是100ml注射器推到头，并对准采样器出气口7，唧筒或注射器就会吸入待测气样，然后按照比长式检定管说明书的要求进行检测。

10. 维修和故障分析

故障分析及排除方法见下表

| 序号 | 故障 | 原因 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开机后，气泵不工作 | 电路开路 | 查明原因，把断线等焊接好 |  |
|  | 开机后泵虽工作，但出气量小 | 气路系统有中阻处 | 查明原因保证气路系统正常 |  |
|  | 开机后泵虽工作，但出气量小 | 电池组损坏 | 更换损坏电池 |  |

11．注意事项

1、采样前，一定要对球胆进行气密性检查；并且用采样现

场的空气冲洗气路和球胆，冲洗次数不少于3次。

2、采样时一定要把进气胶管入口处的阀门打开。

3、采用比长式检定管检测采用方法时不要把抽气唧筒或注射器对抽气泵出气口7抵得太紧，以免损坏它们的头部。4、每次采样完毕后应及时充电。

5、检修与维护时不得随意改变本安电路结构、参数和规格型号。

6、对采样器充电时应在地面安全场所进行。7、严禁使用说明书以外的电池。

8、当欠压指示灯显示欠压后，充电时间不能低于8小时，不能超过12小时！

12．附件

●  使用说明书	1  份

●  出厂合格证	1  份