本仪器为精密测试仪器，

使用前请详阅说明书，了解温控仪及相关标准使用方法！

一、产品概述

H18362药物凝点测定仪，本仪器按《中国药典》2010版附录VI D 凝点测定法设计制造，测定药物由液体凝结为固体时候，在短时间内停留不变的最高温度。某些药品具有一定的凝点、纯度变更,凝点亦随之改变。测定凝点可以区别或检查药品的纯杂程度。

*                   *                  *              *

二、主要技术参数

型号规格                      H18362

加热方式			      水浴加热

控温范围    			常温～99.5℃

控温方式       			数显PID温控仪

控温精度                      ±0.2℃

加热方式                      不锈钢加热管

工作方式                      双孔

试样搅拌方式                  电机自动搅拌

工作电源                      AC220V±10%   50HZ

工作环境                      相对湿度：〈80%

温度：0～45℃

*                   *                  *              *

三、性能及特点

3.1、仪器为上下式的整体结构，上部分为水浴加热部分,下部分为电路控制部分。

3.2、仪器采用数显温控仪控温，控温精度可达±0.2℃，其温度显示直观，读数准确，还可调整因温度传感器老化产生的误差。

3.3、本仪器水浴采用耐高温硅硼玻璃缸做为水浴容器，显示直观。做样单元为两孔操作。

3.4、本仪器采用不锈钢电热管加热，并采用固态继电器调节（固态继电器的优点是没有明显的触点，安全系数高，精度高）。

3.5、本仪器使用和维修均很方便。

*                   *                  *              *

四、准备与试验步骤

4.1、准备

4.1.1、仪器开箱后，检查仪器是否破损，各仪表开关是否完好，螺丝是否松动，并按装箱单清点配件是否齐全。

4.1.2、仪器安放在通风良好的环境中，安放地点离墙面至少300mm。

4.1.3、通电检查，看仪器工作是否正常。

4.1.4、在水浴中加入纯净水，使液面离上盖大约3cm处即可。

4.1.5、在橡皮塞内插入温度计及搅拌杆，使温度计套在搅拌环内。

4.1.6、仪器控制部分后背板上有航空插座，用于连接搅拌电机、加热管和传感器，航空插座接口均有不同，请避免插错。

4.2、试验步骤

4.2.1、在通电之前应对仪器接线进行检查，所有的开关处于关闭状态。

4.2.2、接通电源，打开电源开关，观察整个仪器的运行是否正常。

4.2.3、接通电源后，打开“电源”开关、“加热”开关，温控仪开始显示；“搅拌 Ⅰ Ⅱ”开关为试样搅拌开关。

温控仪设定操作方法如下步骤：

（1）、温控仪面板上排数字显示浴内的实际温度（测量值PV），下排数字显示设定温

（设定值SV）。

（2）、按温控仪SET进行各项参数的修改和调整，按移位键“”，加数键“▲”和减数键“▼”可快速设定各参数。SV所设定的温度值，当浴内温度达到设定温度时，会在设定温度附近上下摇摆几次，然后趋于稳定。

（3）、当LOC为 0000时，只有SC参数可修改；当LOC为8000时，除SC外，所有参数可修改。

(4)、当温控仪上显示的浴内温度与标准温度计有差别时，可通过设置“SC”（测量值修正量）参数来进行调整。若实际温度比仪器测量温度高2℃，则SC在原来基础上加2℃；反之则反。

(5)、如控温效果不太理想,按“▲”键5秒钟，“AT”自整定灯亮，温控仪进入自整定状态；“AT”自整定灯灭，整定结束（若在自整定过程中进入设定状态，则退出自整定程序）。

（6）、温控仪出厂时已设定好所有参数，如非特别情况，请不要随便改变其上的参数。

4.2.4、取做样试品（如为液体，量取15ml；如为固体，称取15～20g，加微温使熔融），置试管中，使迅速冷却，并测定该试样的近似凝点。

4.2.5、将温控仪温度调到比近似凝点低5℃的温度，等待水浴温度稳定。

4.2.6、再将内管置较近似凝点约高5～10℃的水浴中，使凝结物仅剩极微量未熔融。

4.2.7、将内管插入外管中，将搅拌器和温度计放入内管中，内管上端用橡皮塞塞住或用玻璃盖盖住。温度计刚好插入不锈钢搅拌器的环中。

4.2.8、将试验内外管、温度计等放入水浴中，用搅拌器不断搅拌试品，每隔30秒钟观察温度1次，至液体开始凝结（可以将内试管拿出直接观察，并迅速放回去；或者观察温度计温度，液体凝结时，温度会上升），停止搅拌并每隔5～10秒钟观察温度1次，至温度计的水银柱在一点能停留1分钟不变，或微上升至最高温度后停留约1分钟不变，即将该温度作为试样的凝点。

4.2.9、如果某些药品在一般冷却条件下不易凝固，需另用少量供试品在较低温度使凝固后，取少量作为母晶加到供试品中，方能测出其凝点。

4.2.10、实验结束，关闭仪器电源。