H27612在线总有机碳分析仪

一.技术指标及功能

- 量程：0~50mg/L 或0~5000mg/L。

- 重复性：3 %

- 响应时间：7~15分钟

- 被测样品要求：固体颗粒不大于100μm；氯离子含量不大于1000ppm，超过1000 mg/L须加〈卤阱〉附件；不能与磷酸反应产生沉淀，若产生沉淀，须改变部分液流结构。

- 环境温度：2～40℃；相对湿度：RH0 ~ 90%。

- 电源：AC220V/50HZ 450W。

- 尺寸：570mm×490mm×1600mm。

- 重量：100kg

- 仪器采用7寸液晶显示屏，显示分辨率800*480，带触摸按键，外形美观，操作方便。

- 可显示、记录、输出TOC、COD、BOD测量值。

- 4-20mA模拟信号输出。

- 2路继电器报警输出，允许负载：220V/2A。

二.测量原理

本仪器由湿式氧化回路和二氧化碳气体检测器组成。结构简单，连接方便，易维修，易升级换代；运行费用少，适合广大的厂矿企业、基层环保监测部门和有关院校师生教学使用；湿式氧化/微容式红外检测法灵敏度高、测量范围适合地表水和工艺水使用。

测量流程及工作原理如下：

1. 载气Ⅰ通过压力调节器后与来自蠕动泵的试剂、来自蠕动泵及分配阀的水样混合后共同进入搅动环路，并进行充分的酸化反应。水样中的无机碳在磷酸的作用下转化成二氧化碳气体然后从气/液分离器口逸出。水样中的有机碳与试剂中的过硫酸钠进入反应器。在紫外光和过硫酸钠的氧化作用下，有机碳转化成二氧化碳气体。

2. 载气Ⅱ通过流量计进入反应器，带动二氧化碳气体进入冷凝器。冷凝后的二氧化碳气体进入电子制冷器进一步降温至6℃，从而达到气／水分离的目的，消除水分对测定值的影响。

3. 滤去二氧化碳气体中可能存在的固体微粒和干扰离子后进入NDIR进行浓度测量。

4. NDIR输出与二氧化碳气体浓度相对应的模拟信号；经AD变换后，这个信号被CPU采集并处理，显示出水样的TOC总量值。

5. 无机碳的去除

样品中以碳酸盐、重碳酸盐和以溶解态存在的二氧化碳必须在有机碳测试过程前去除，目的是只考虑“有机碳”。样品与试剂混合后其中的无机碳与磷酸发生反应在载气的带动下，二氧化碳从气液分离器逸出。

6. 有机物质的氧化

样品与试剂混合后流入反应器，通过紫外光线的照射及氧化剂过硫酸钠（铵）的作用，样品中的有机碳快速反应，形成二氧化碳。

7. 数据处理

仪器采用连续及间歇式进样相结合，TOC氧化充分，增加了测量范围、提高了仪器的精度、及稳定度。数据处理器采集一定时间的CO2气体浓度，做积分处理及线性拟合。0-5000mg/L的大量程仪器，