H5165数显黑白密度计

使 用 说 明 书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

仪 器 概 况

我公司研究所开发H5165数显黑白密度计，具有读数准确、稳定性好、操作方便等一系列优点，可广泛用于无损检测、感光材料、电影、印刷、医疗等各个行业。每台仪器均经过中国计量科学研究院提供的标准密度片进行出厂校验，每台仪器均带有标准密度片用以验证仪器的准确度。

技术指标:

1．密度范围Ｄ：0. 00～5.50

2．光孔大小：φ2mm

3．读数稳定性：±0.02

4．不确定度：0.00～3.50    0.02D

3.50～4.50　　0.04D

4.50～5.50    0.08D

5．显示形式：三位数字显示

6．采样时间：0.5秒

7．工作环境：温度0℃～40℃相对温度：≤85％

8．电源：50～60Hz  220V±10％

9．功耗：约25Ｗ

10．外形尺寸：300×270×140mm（长×宽×高）

11．重量：1.5Kg

②                               ①

⑤

④

③

⑥

①清零按钮　        ②显示屏

③测量平台　        ④测量臂

⑤电源开关　        ⑥观测灯开关

H5165数显黑白密度计图解

使 用 方 法

一、测量密度值：

1.密度仪在接通电源后，按动右下方电源开关⑤，显示屏②将显示“－－－”标记。仪器应预热３～５分钟。

2.不放任何试样，按下测量臂④，显示屏显示“E.1”。继续按住测量臂，同时揿动仪器右上方自动调零“ZERO”钮①，显示屏显示“0.00”。放开测量臂，仪器已进入测量阶段。

3.将被测试样对准光孔，按下测量臂，显示屏将显示被测密度值。

二、测量密度差值：

1.仪器的调整同测量密度值步骤1、2。

2.选择任意一处密度D1参考值，按下测量臂显示屏显示出D1密度。继续按住测量臂，同时揿动ZEPO钮，把密度D1调整为“0.00”。

3.测量另一处密度Ｄ２时，显示屏即显示此两个密度的差值△D＝D2－D1，当出现负号时，表示D2＜D1。

4.恢复测量密度值时，可不放试样向下按住测量臂，按动ＺＥＲＯ钮后，显示“０．００”，即已恢复到测量密度值的状态。

三、测量网点百分比：

（1）先测量被测底片无网点处的密度（即本底密度）；按清零键，应显示“0.00”

（2）放开测量臂（显示值不变）；

（3）按清零键，应显示“000”（小数点被清除），即网点百分比为零；

（4）测量该底片的其它部位，显示值应为“000～100”；

（5）若在按下测量臂的同时，按清零键，则仪

器转为连续调密度值的测量，显示“0.00”。

四、观察试样：

打开仪器左下方开关⑥，点亮仪器内部三基色荧光灯，即可观察被测试样。

几点声明：

1）说明书中图片可能和实物有不尽相同之处；

2）本产品的性能正在不断改进之中，如有更改，恕不另行通知；

3）用户不得自行打开仪器维修，以免影响仪器精度。

注意事项

一、H5165数显黑白密度计属精密仪器，使用和保管时应注意防尘、防潮、防酸碱物质。仪器应远离强电磁场。

二、为便于用户清除光源和光孔上的积灰，小孔光栏与光源座之间的接较松。清除积灰时，可用胶带纸将小孔光栏粘出，再用毛笔或吹气球进行清洁处理。仪器出厂时，光栏已用胶带纸粘住，在使用和搬运时最好不要撕掉胶带纸，以免遗失光栏。

三、仪器所附的标准密度片应注意保持清洁，用户只有在对仪器读数产生怀疑时，才需启用此密度片。

四、显示值读数超出5.00时，测量数据仍具有参考价值。

五、H5165数显黑白密度计出厂前均经严格校验，并可长期维持读数的准确性。万一仪器出现非人为故障，厂方自出售之日起负责保修一年。

尊敬的用户

非常感谢您购买本所的产品，今后您在使用我们的产品过程中有任何疑难问题，请随时咨询我们，我们将竭诚为您服务！