
ON/AUTO/OFF为输出状态键，处在ON时一直接通，处在OFF时一直断开，只有处在AUTO时，定时器才能起自动控制作用；RST/RCL为取消/恢复键、可对某组时间设定进行取消或重新恢复作用。本控制器用法如下：

1．定时器工作模式：

该模式下可完成10组定时开关的设定，实现一周内循环1～140次接通电源和定时关断电源控制；每组又可以设定为一周内每天动作都相同，或每天动作都不同；可定时控制各种电器产品。

定时时间设定法：（将功能开关打向定时器模式）

先按下“程序”键，使开关进入某组“开”（及ON）的时间设定状态，使屏幕上显示相应的符号（一。。。日），用（HOUR）“校时”和（MIN）“校分”键设定“时”和“分”；再按一下“程序”（PROG）键，使开关进入该组“关”（即OFF）时间设置状态，重复上述操作设定“关”的时间。如不需要十组，则其余几组用“取消/恢复”（RST/RCL）键取消掉，使屏幕上出现“--：--”。按动CLOCK键或30秒内未按任何键，显示自动恢复标准时间。定时组循环可设定为一周内每天动作都相同，或
ZJK-CRJ-II 气体检测器校准仪

说明书
1、 概述

   ZJK-CRJ-II 催化燃烧型甲烷测定器校准仪（也称做“气体检测器标准仪）是根据《煤矿安全规程》、《矿井通风安全监测装置使用管理规定》的要求、并参考国家技术监督管理局颁布的JJG 678－2007《催化燃烧型甲烷测定器计量检定规程》的有关规定而制作，适用于煤矿行业及其他行业日常校准催化燃烧型甲烷测定器及各种气体传感器（也即电化学原理传感器）。

   针对各种标准气体容易购买，并且很多单位已能配制各种校准气体的新情况，该校准仪力求结构简单、测量准确、读数直观并具有LED数显电压表、多功能可编程定时控制器和时间报警器（具有精确计时、时间报警功能外还可兼作多种用途定时控制等）；操作过程及方法简便易行，可以提高仪器校准工作效率和校准精度。

二、技术指标：

1.气体流量： 0～600ml/min；可调；

2.校准时间报警： 1秒 ～99小时、1秒～59分、1秒～59秒任意设置；

3.电源电压：AC220V±10%；

4.输出电压：DC  1.2V～18V；连续可调；

5.外测电压：DC  0.1V～20V；

6.仪器停电后控制器数据保存时间：60天；

7.环境温度0～40℃，气压 68～106KPa，相对湿度 ＜98%；

8.外形尺寸：（单位㎝）；39×38×22；

9.重量：13.5㎏；

三、使用方法

用户可针对不同型号的催化燃烧型甲烷测定器和电化学原理传感器，分别选择不同的标准气体和仪器说明书所规定的流量来校准仪器。

具体的校准方法为：

1.通过胶皮管把气瓶与校准仪器后面板上的进气嘴相连，打开气瓶的减压阀门把出气压力调整到0.2Mpa.

2.插上校准仪电源插座，按下电源开关，校准仪内部电路正常工作，时钟电路显示时间及周、日。

3.将等待校准的仪器开机稳定5min，通过胶皮管使其进气嘴与校准仪前面板的出气嘴相连接。

4．打开与气瓶相对应的流量计的稳流阀（不用的流量计必须关闭紧），并调整到仪器说明书中所规定的流量就可以校准了，当流量计在规定的流量值稳定显示后就可以对仪器进行读数和校准了，此次校准结束后，关闭流量计的稳流阀，当仪器显示值恢复到零点时再进行下一次的计时测量；对各个测量点都如此进行。

5.校准结束后，关闭气瓶主阀及电源。

6.校准仪前面板下方的面板表是一块数字电压表，它与下面的转换开关相结合，既可以显示内部电路输出的直流电压值，也可显示待测量的直流电压值，主要用于仪器的修理供电和待检测仪器电源电压检查。

四、多功能可编程定时控制器使用指南：

本仪器使用的多功能可编程定时控制器，有八位微处理器及LED液晶显示屏、执行电路、报警电路及七键输入键盘等组成；具有显示星期、小时、分、钟、秒以及程序编组等状态。该控制器采用了WATCHDOG内存纠错技术，极大的增强了抗干扰能力，使用非常方便灵活兼备有浮充电池，外部停电几个月不丢失程序；且采用7个基本按键进行程序设定和控制，其中CLOCK为时钟键，配合“
WEEK（星期）、HOUR（小时）、MIN(分钟)”可调校星期、小时、分钟；PROG为程序编组转换键，可以选择设定的组别及开关状态；ON/

每天动作都不同，按动星期键（WEEK），液晶屏上方出现星期符号，用户可根据需要进行星期选择。

2.倒计时（时间继电器）工作模式；将功能开关打向倒计时模式；该模式下可带两路时间继电器，即瞬时启动、延长关闭或瞬时关闭、延时启动控制。两路输出可以分别动作，又可以同时动作。动作计时以秒为单位，在1秒99小时59分59秒范围内可调，可作为工矿企业，机床设备的时间继电器控制，也可作为各类竞赛活动的倒计时设备及给类仪器的计时器以及其他各类需要准确控制某一段时间的场合，二路输入的主发设为D1与D2。D1与D2分别对应ON/AUTO/OFF键与RST/RCL键，先按的动
PROG键进入倒计时状态，显示出1开，2关进行实践设定，用D1或D2启动倒计时，（按PROG键则显示倒计时时间）当达到设定时间时，相应继电器动作。重复使用仅需再次按动D1（ON／OFF）或2(RET／RCL)键；本仪器使用ON／OFF键作为倒计时启动键，按动键ON／OFF即按预设的时间进入倒计时（按PROG键则显示倒计时），当时间到达时蜂寧器发出报警声，以提示计时时间结束。

五、注意事项：

1.用户应根据本单位的实际情况，制定出各种仪器的校准规程，并在日常生活中严格执行。

2.经常检查气瓶内的气体压力，若压力﹤5MPa，应重新充填瓶内气体。

3.经常检查气路系统是否漏气、串气。


公司名称：北京恒奥德仪器仪表有限公司

公司地址：北京市海淀区阜成咱

电  话：010-51658042    51655247 
网  址：www.51658042.com

ZJK-CRJ-II 气体检测器校准仪

使用说明书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话：010-51658042

4





1





2





2





3





5





6








