JM-BM213笔式测振仪

使

用

说

明

书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:010-51658042/51655247

一、概述

JM-BM213测振仪，可以选择四种振动测量参数，具有测量数据保持，自动关机，等多种功能。它不仅可以测量振动的：速度，加速度，位移，对旋转机械及往复式机械进行故障诊断；而且可以通过测量振动的：高频加速度值，对旋转机械的,轴承，齿轮，进行故障诊断。JM-BM213笔式测振仪用于旋转机械的烈度诊断（附合ISO2372及G/B2954标准）因此该仪器被广泛用于机械制造，电力，化工，等领域。

二、技术指标

1、 振动传感器：压电加速度计，频率范围;1-10000HZ

最大可测加速度2000m/ s2

2、 测量范围、频响范围和精度

高频加速度：（H）（单峰值）：0.1——199.9m/s2

1000Hz——5000Hz（±5%±2个字）（外置）

1000Hz——5000Hz（±5%±2个字）（内置）

加速度:  (A)  (单峰值): 0.1——199.9m/s2

10——1000Hz（±5%±2个字）（外置）

20 ——800 Hz（±5%±2个字）（内置）

20 Hz>f>800 Hz（±10%±2个字）（通用）

速度:  (V) (真有效值): 0.1——199.9mm /s

10——1000 Hz（±5%±2个字）（通用）

20 Hz>f>800 Hz（±10%±2个字）（通用）

位移:  (D) (峰-峰值) : 1——1999um

10——500 Hz（±5%±2个字）（通用）

20 Hz>f（±10%±2个字）（通用）

3、 工作温度：0——40摄氏度.相对湿度<85%

4、 尺    寸：150×45×25

5、 重    量：100克（包括电池、传感器）

6、 电    池：表内装602030可充电软包锂电池一块，3.7V低电压供电，容量为300mAH，可反复充电500次左右。一次充电可连续工作约40个小时以上。

7、 全套仪表包括：

外置式：JM-BM213测振表一块；磁座一个；压电加速度计一只；传感器专用连接电缆一根；USB充电电缆一根； 220VDC充电器一只；使用说明书一份；合格证一张；包装箱一个。

内置式：JM-BM213测振表一块；探针两只，短探针装在表上，长探针备用必要时可更换使用；USB充电电缆一根； 220VDC充电器一只；使用说明书一份；合格证一张；包装箱一个。

三、测量准备

1、 检查电池电压：

按下（M）键，观察显示，若液晶屏“右”上角显示出欠电状态，右上角电池框缺格，则说明电池电压已降低，需要充电。

2、 注：充电导线接头一头插在仪表尾端插座，一头插计算计USB接口，即可充电。也可以直接将充电器接入220VDC插座。充电时仪表显示屏点亮，右上角显示充电不饱合状态，充电过程中显示屏出现白屏时不显示充电状态，如检查是否充满电可打开显示屏，充满后三格显示黑格。（充电时间不少于3小时）。

3、 仪表出厂前已调准确，电池已安装完毕，非专业人员不要随意拆卸。

四、使用说明

1、 测量模式设定：

用测量模式键选择测量模式：按（S）键，每按一下转换一次测量模式。液晶显示：高频加速度（H）；加速度（A）；速度（V）；位移（D）。同时液晶屏上面显示中文汉字字形。

2、 测量：

（1）选择好测量模式后，外置式仪表将传感器吸附在被测物上，按下（M）键，即可测量。显示屏上出现汉字《测量中》，并显示测量值。当振动值显示稳定后，松开“M”键振动示值被“保持”，此刻即可读数值。3分钟后自动关机。

- 传感器内置式仪表，测量时探针与被测物表面的接触应为直角，并施加0.5公斤左右的压力.否则测量结果就会不精确。

五、注意事项

1、  此仪表应避免强烈冲击，高温和浸水。

2、  长期不用时，将仪表擦试干净装入仪表盒并放在干燥通风处。

六、重新标定

1、当仪表使用时间超过一年时，应返回制造厂家或计量单位标定，以保证其测量精度。

2、测试条件：室温：20℃±5℃;相对湿度<80%

-----------------------------------附录1--------------------------------------

ISO2372机器振动分级表

| 振动烈度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mm/s） |  |  |  |  |
| 0.28 | 好 | 好 | 好 | 好 |
| 0.45 |  |  |  |  |
| 0.71 |  |  |  |  |
| 1.12 | 满意 |  |  |  |
| 1.8 |  | 满意 |  |  |
| 2.8 | 不满意 |  | 满意 |  |
| 4.5 |  | 不满意 |  | 满意 |
| 7.1 | 不允许 |  | 不满意 |  |
| 11.2 |  | 不允许 |  | 不满意 |
| 18 |  |  | 不允许 |  |
| 28 |  |  |  | 不允许 |
| 45 |  |  |  |  |

注1： Ⅰ类为小型电机（小于15Kw的电动机）；Ⅱ类为中型机器（15Kw~75Kw的电动机）；Ⅲ类为大型原动机（硬基础）；Ⅳ类为大型原动机（弹性基础）。

注2：  测量速度有效值（RMS）应在轴承壳的三个正交方向上。