第一章：描 述

毛细管吸收时间测定仪测量液体样品的毛细作用的趋势。通过将液体样品注入到一张过滤直径为1cm或1.8cm的特殊厚滤纸来进行操作。该液体样品将从圆心向外渗透，到达与传感器平板连接的最近的电极。之后，样品继续向外渗透，直至到达与传感器平板连接的较远的电极为止。仪器测试的就是液体样品渗透到达两个电极所需要的时间。这个时间能在0.1秒内测量出来。

毛细管吸收时间测定仪可以使用9V电池供电，也可以使用230V电源变换器供电，二者任选其一。

毛细管吸收时间测定仪包括以下部分：

* 测试主机

* 115V电源变换器

* 平板测试头

* 滤纸

* 漏斗

第二章：测试过程

1.如果仪器使用外接230V电源变换器供电，那么仪器的后面有“外接电源”（"EXTERNAL POWER"）插孔。

敬告：确保电源连线完好，有破损的电源连线会导致仪器短路。

2.清洗并干燥测试头平板。

3.将测试头平板的连线插到测试主机后面标有“测试头”（ "TEST HEAD"）字样的插槽内。

4.在测试头传感器下平板上放置1张滤纸，把带电极的平板放在滤纸上面。带电极的平板上有两个定位凹槽，可以限定它与下面平板的位置。

5.漏斗一端直径1cm，另一端直径1.8cm，任选1cm直径的一端用于快速过滤水系统或者1.8cm直径的一端用于慢速过滤水系统。将选定的一端插入到测试头平板内，旋转漏斗并向下轻压，使漏斗与滤纸接触良好。

6. 按动开关键.

7. 按下“RESET”键并记录下计时器读数零点，测试完成指示灯不亮

8. 仪器准备测试.

9. 用注射器抽取大约5ml的样品注入到漏斗内. 样品中的液体被滤纸吸收，滤纸被渗透的直径呈环形增加。

10.当液体到达第一对电极时（两个电极处在同一直径上），计数开始，测试开始指示灯变亮。

11.当液体到达第3个电极时，计时停止，测试完成指示灯变亮，并听到一声清晰提示音。

12.记录下计时器的读数就是“CST”值（毛细管吸收时间），并记下使用的是1.0cm开口的漏斗还是1.8cm开口的漏斗。

13.拿掉滤纸. 清洗并干燥测试头平板和漏斗. 如果继续测试从步骤3开始进行。

14. 测试完成后关闭电源。

第三章：保 养

保持测试头干净和干燥。偶尔清洗电极，把电极平放在400目的金刚砂纸上，轻轻的向下按着摩擦。

更换电池按以下步骤操作：

警告：正确的安装非常重要，确保把电池完全放入电池槽。

如果仪器长时间不用或使用电源变换器，把电池取下来保存。

当“电池电量低”（"LOW BATTERY"）指示灯闪烁时，用新9V碱性电池（编号：205643）或同等电池来替换旧电池。替换电池是注意正负极放置正确。

配件列表：

209707：测试头组件

209709：传感器平板

209710：漏斗

209998：115 Volt电源变换器

205643：9V电池

206059：滤纸